PH8022型工业复合纯水PH电极

PH纯水电极基本特点：

- 高分子聚合物填充，参比接界电位非常稳定。

- 扩散电位非常稳定，由于大面积隔膜是分布环绕在玻璃膜泡四周，这样参比隔膜到玻璃膜泡的距离恒定且近，由隔膜扩散出的离子很快就和玻璃电极构成完整的测量回路迅速响应，这样扩散电位则不易受到外界流速等影响，从而非常稳定。

- 由于隔膜采用了高分子聚合物填充，电解液流出量小且稳定，不会污染所测纯水。

因此，复合电极的上述特点，使其非常适用于测量高纯水场合PH值!

型号：PH8022

技术参数：

测量范围：   0-14pH

温度范围：   0-65℃

耐    压：   0.6MPa

斜    率：   ≥96%

材    质：   PPS/PC

零点电位：   7PH±0.3

内    阻：   MΩ（25℃）＜50MΩ

内    型：   三复合电极（温补与溶液接地一体）

安装尺寸：   上下3/4NPT管螺纹

联接方式：   低噪音电缆线直接引出

特   点：

采用国际最先进的固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界。不易阻塞，维护方便

长距离的参比扩散途径，极大的延长了电极在恶劣环境中的使用寿命内置温度传感器（可根据用户要求选用Pt100,Pt1000或NAT等）

温度使用范围广，内置温度传感器，可用于防爆区域

新型设计的玻璃球泡，增加了球泡面积，防止内缓冲液中干扰气泡的生成，使测量更加可靠采用PPS/PC外壳，上下3/4NPT管螺纹，安装方便，不需要护套，节省了安装成本电极集中pH、参比、溶液接地、温补于一体，溶液接地与参比联结可作ORP使用电极采用优质低噪音电缆线，可使信号输出长度大于20米以上、无干扰该电极采用超底阻抗敏感玻璃膜制成、在低电导、高纯水场合下、同样具有响应快、测量准、稳定性好、不易水解的特点.

适用范围：医药、氯碱化工、颜料染料、纸浆造纸、中间体、化肥、淀粉、水处理、电镀、生物制药、电厂等行业的纯水，高纯水的测量。

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰boqudj@foxmail.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204