自动电位滴定仪操作规程

1 系统组成

滴定仪主机、参比电极、指示电极、滴定管、磁力搅拌器等主要设备。

2 准备工作

2.1

将玻璃电极在纯水中浸泡1~2 h，饱和甘汞电极内装满饱和氯化钾并在纯水中浸泡

0.5 h。

2.2

检查仪器各部件的电源线、电极接口和输液管路是否连接正常。

2.3

所需标准滴定液是否充足，一般应在所预计的消耗量上加150mL以保证正常工作。

2.3

将吸液管插入标液中，滴定管、活化好的电极插入电极架相应位置，电极架下放一废液

烧杯。

3分析操作流程

3.1

打开主机电源，选择“自动电位滴定法”。

3.2

点“发送”，使管内充满标液，点“停止”、“复位”。

3.3

参数设置，点“参数Z”：“终止点位”一般酸碱滴定设为

680mV；“平衡误差”为1 mV，不变；“突越阈值”酸碱滴定设为200 mV/mL

；“校正系数”是1.00318，为滴定管体积校正系数，不变；

“标液浓度”指所用标准滴定液浓度；

“最大体积”指滴定时的停止体积，一般设置大于突越终点5mL以内；

“初始体积”指滴定开始后第一次滴进去的体积，一般设置小于突越终点2mL

；“间隔体积”一般设为0.05 mL；“取样量”指样品取样量； “方法常数”计算公式中的常数；“空白体积”指在不加入样品时溶剂所消耗的标液体积，计算样品浓度是被自动扣除；

3.4

参数设置完毕，点“CLS”进行存储，点“%”选择计算结果的单位。

3.5

将参比、指示电极及滴定管浸在样品液面以下，待电位示数稳定后，点“滴定”，仪器

进入滴定界面，开始自动滴定。

3.6

自动滴定完成后，关闭磁力搅拌器开关。如想打印结果、图形或数据，点“打印”，从

菜单中选择即可。

3.7

关机，点“返回”显示屏回到初始界面，关闭滴定仪主机后的开关；将电极用纯水冲洗

干净，浸泡在饱和氯化钾溶液中。

4

注意事项

4.1

若放置一宿，第二天使用，开机后先点“发送”，待出液3~4mL，点“停止”、“复位”

， 待仪器自动复位。

4.2

进行空白滴定时，参数设置的其他项不变，只是“初始体积”设为

0 mL，“间隔体积” 设为0.003 mL。

4.3

更换标准滴定液时，将吸液管从标液瓶中取出，点“发送”，待外部管路内没有液体， 10mL

标准管中剩余液体小于5mL时，点“停止”用相应注射器吸出剩余液体。将吸

液管插入新的标液瓶中，点“发送”，约30mL，点“停止”“复位”，完成新标液更换。

4.4

在使用高氯酸等易结晶的标准滴定液时，滴定前先用40~50℃温水浸泡滴定管出口

4~5min，点“发送”看有无液体滴出，无则立即点“停止”，重复以上操作，直到出液

为止。

4.5

在“复位”状态，才可卸下滴定仪主机的上半部分。