E201-C实验室PH复合电极

E201-C 实验室PH塑壳复合电极由PH玻璃电极和银一氯化银参比电极复合而成，外壳是聚碳酸酯压制而成，它是PH计的测量关键元件，用以测量水溶液中氢离子浓度的PH值，它广泛用于化轻工业，医药工业和科研事业中检测PH的地方。

一、电极工作的环境条件：

1、环境温度     5～40 ℃

2、环境相对温度 ≤85%

3、量    程：   0～14PH

4、电极接头：   BNC接头、Q9接头

二、使用维护及注意事项

- 电极在初次使用或久置不用时，把电极球泡浸有3.3 mol/L氯化钾溶液中活化2小时。

- 测量时，应先在蒸馏水中洗净，并用滤纸揩干，防止杂质带进，电极球泡和液络部应同时浸在被测液内。

- PH复合电极E201-C，不须补充添加参比溶液。

- PH电极都有应避免长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液和相酸性氯化物溶液冲，并防止与有机硅油脂接触。

- 附标准溶液的配制：

①  PH4.01，PH9.18两种标准溶液按袋装剂量配制。

②  3.3 mol/L氯化钾溶液的配制：在药手天平上称取246克分析纯氯化钾，溶于1000毫升去离子水中即成。

三、电极的主要技术参数

型    号：     E201-C

测量范围(PH)： 0～14

测量温度：     5～60℃

零点(PH)：     7±0.5

电阻( MΩ)：   ≤250

百分理论斜率PTS：  ≥97%

碱误差(MV)：       碱误差≤15

重复性(PH)：       ≤0.017

电极接头：         BNC接头

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-33897320-8003

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰boqudj@foxmail.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204