离心机是实验室极常见的分离仪器，按转速可分为低速离心机、高速离心机、超速离心机等；按温度可分为冷冻离心机、常温离心机；按容量可分为微量离心机、大容量离心机、超大容量离心机；按外型可分为台式离心机、落地式离心机。使用离心机首重安全，离心力失控可能造成很大的破坏。因此要注意离心管是否平衡，转速是否超过设置，转子是否有腐蚀等。

注意事项：

１． 通常离心机使用都会有登记表，请在使用前正确登记（使用者、转子、转速、时间）。

２． 离心管一定要平衡好，放入转子时也要注意位置平衡。绝对不要超过离心机或转子的最高限转速。

３． 一定要在达到预设转速后，才能离开离心机；若有任何异状，要立刻停机。

４． 通常听声音即可得知离心状况是否正常，也可注意离心机的震动情形。

５． 使用硫酸铵等高盐溶液样本后，一定要把转子洗干净，也要清理离心舱。

６． 超高速离心机则因转速极高，也更加复杂，需要另外的专门训练才可使用。

使用步骤：

通常使用离心机前都要登记，请养成登记习惯。

１． 设定使用温度后，先把转子放入离心舱中，注意转子要卡好轴心；关上舱门，离心舱的温度开始下降，预冷时间要充足。

２． 把样本装入适当的离心管，双双用天平平衡重量，盖上离心管盖子并旋紧。

◆ 注意离心管只装七成满，虽然加有盖子，但也可能因离心力太强而外泄。

◆ 大部分离心管都附有盖子，注意离心管的盖子也要一起平衡。

◆ 离心管通常都会放在碎冰上，注意取出平衡时，要把碎冰的液体擦拭干净。

◆ 落单的离心管要用另一只装有清水的离心管平衡。

３． 把平衡好的离心管对称地放入转子中，盖上转子的盖子，注意有无旋紧。

◆ 若转子的盖子没旋紧，离心时会掉出来，造成很大的伤害！

４． 关上离心机舱门，在仪表板上调好所要的转速与时间

◆ 注意所用转速绝对不能超过转子的限定，最高转速通常写在转子上面，但若离心机太老旧，必须往下调降。

◆ 转速与时间设定尽量不要太高

５． 确定所有步骤无误后，按Ｓｔａｒｔ钮开动，离心机渐渐加速，此时要密切监控。

◆ 有些老式的时间转钮，设定５ｍｉｎ 以下时，要先转过１０ｍｉｎ 再转回５ｍｉｎ。

◆ 按 Ｓｔａｒｔ 的按钮时，按住时间不能太短，请持续按约一秒钟后才松开。

◆ 开始加速的时候最危险，若发现声音不对，或产生大震动，请立刻按 Ｓｔｏｐ。

６． 等到离心达到所要的转速后，确定一切正常才可离去。

７． 完成离心时，要等转子完全静止后，才能打开舱门；请尽快取出离心管，先观察离心管是否完全，以及沉淀的位置，尽速把上清倒出，小心不要把沉淀弄混浊。

◆ 不管所要的是上清或沉淀，请取用干净的烧杯收集上清，以免有失误。

◆ 倾倒上清要很小心，以免把沉淀一起倒出来；若不慎混在一起，就要重来一次。

◆ 若离心管有漏，要找出原因，并且立刻清理转子或离心舱。

８． 在两次离心之间的空档，不需取出转子，但盖上舱门，勿让热空气流入离心舱。

９． 全部使用完毕后，取出转子清理，可以用自来水冲洗，并且倒放晾干。离心舱门要打开，等结冰融化后，再稍加擦拭及清理，若有液体漏出，要用清水洗之。也要回头检查平衡离心管的天平以及桌面，很容易弄脏，要仔细清理干净才离开。