FT-2000A颗粒和粉末特性分析仪（多功能型）

FT-2000A颗粒和粉末特性分析仪，颗粒和粉末特性分析仪为瑞柯仪器公司ROOKO生产，主要为粉末和颗粒物理特性综合分析提供一个测试平台和解决方案.粉体物理特性有：粒度分布、表面积、松密度、孔隙率、真密度、粒附性、表面能、表面电荷、孔径分布、湿含量、抗张强度、剪切强度等，本仪器主要通过对粉末和颗粒振实密度、松装密度、堆积密度、安息角（休止角）、抹刀角、崩溃角、差角、剪切性、分散度、凝集度、流动性和流动时间等项目测量,综合反映粉体流动性和表征特性状况，本仪器通过自动化控制技术，减少人因素对测试过程之接触带来操作和计算误差，各试验项目之测试通过光、电、测控电子来实现；测试过程和测试结果通过软件曲线图位表示，并自动生成报表；为粉末粉体颗粒表征研究提供可靠和精准数据.

FT-2000A颗粒和粉末特性分析仪参数及功能描述：
1. 振实密度：通过定体积法或者定质量法测得数据后，自动计算振实密度.测定振实密度和松装密度后，直接获得Hausner Ratio豪斯纳比（振实密度/松装密度）和压缩性指数（振实密度-松装密度/松装密度x100)数据. 设定振动频率和振幅以及振动次数或者时间来获得数据.

2.松装(自然堆积)密度：一定质量之粉末通过孔径漏斗自然流下后，填充容器之质量；无需在配置称重天平，数据直接显示，并自动计算松装(自然堆积)密度.

3.安息角（休止角）：自动获得角度数据，无需人工计算和操控；配置自动搅拌装置解决流动性较差之粉体和颗粒测试，粉末通过控制阀门自动流出，并由探头实时采集堆角在不通时间堆积角度变化数据，可以获得流动时间与堆角、质量与时间、体积与时间变化之过程曲线图位.

4.流动时间：一定质量通过漏斗之时间，自动获得无需人工操作，自动开始和停止计时. 流速测试定体积法和定质量法获得质量与时间；体积与时间关系数据.

5. 崩溃角和平板角：由直接获得数据；由休止角与崩溃角可以直接获得差角数据.

6. 空隙率：空隙率是指粉体中的空隙占整个粉体体积的百分比。无需另外称重和计算，测试完直接获得空隙率数据，因粉体的粒子形状、排列结构、粒径等因素的不同而变化。颗粒为球形时，粉体空隙率为40%左右；颗粒为超细或不规则形状时，粉体空隙率为70-80%或更高

7. 剪切性：粉末剪切强度测试（选购）

8.时间范围：0-99999S任意设定

9.称量范围：0-2000g；精度0.01g

10.漏斗容积： 200ml

11.配备接收容器容积有：200ml、250ml、500ml不锈钢材质（根据用户需求选购）

12.休止角测量圆盘：直径100mm；自动搅拌装置解决颗粒流动性差难流动.

13.漏斗出口配有控制阀门
14.漏斗出口口径mm：2.5；4.0；5.0；6.0；7.0；8.0；9.0；10；14；15；16；17；18；25（根据用户需求选购）

15.显示方式：液晶显示，数字按键操控

16.流动指数：无需人工计算，当所需数据获得后，自动转化指数数据

17.输入：220V±10%  常温环境下使用

还有相关产品：FT-102B粉末流动性和密度测试仪；FT-102BA 微电脑粉末流动和密度测试仪 ；FT-104BA粉末颗粒流动性分析仪（多功能型）；FT-104BC粉末颗粒流动性分析仪(实用型)；FT-2000A颗粒和粉末特性分析仪（多功能型）；FT-2000B颗粒和粉末特性分析仪（实用型）FT-104B休止角测定仪

FT-102C粉体物性测试仪

ROOKO瑞柯品牌，来自瑞柯公司，一个专注于改变人们生活方式和品质的企业.

专业与精致并重；优秀与智慧的向往