FT-109聚四氟乙烯树脂体积密度测试仪

一、标准依据：满足HG/T-2900-1997聚四氟乙烯树脂体积密度试验方法要求。满足ASTM D 1457要求

二、适用于分散法和悬浮法聚合生产的聚四氟乙烯树脂体积密度的测定。

三、原理：在试验条件下测量体积为1L的树脂的质量g

四、仪器由电动振动器、不锈钢加料器、不锈钢漏斗、不锈钢筛网、不锈钢量杯、杯架、刮平器、工作台、秒表、电气控制箱组成。转速可调，仪表数字显示。

五、主要技术参数：

1.电机转速要求：2750r/mim，40W

2.加料器：为出口光滑，筛孔直径为2.26mm（ASTM D 1457要求：2.36mm）不锈钢材质，网筛位于料槽顶部2/3处。

3.漏斗：带有出料挡板，并固定在加料器出料口处

4.量杯：容积为250±0.5ml

5.杯架： ASTM D 1457要求：中杯架上无通气孔和溢气槽，HG/T-2900-1997要求有通气孔和溢气槽。

6.刮平器：齿距要求：6齿/25mm，齿深：1.6mm，厚度为：2mm的锯片，齿尖离量杯顶端：0.8±0.1mm