# FT-401干粉灭火剂电绝缘性测试仪

一、依据：国家标准GB4066.1-2004干粉灭火剂通用技术条件之电绝缘性要求而设计制造。用于检测干粉灭火剂之电绝缘性

二、仪器组成部分：本仪器由耐压试验台部分、试验杯、电极、跌落试验台组成

三、技术参数要求：

1.试验杯：试验杯有一对安装在同一轴线上的圆盘形平板电极，杯体由不吸湿的高绝缘性材料制成。 圆盘形电极任何部位与试验杯的距离不小于13mm。试验杯的顶部与圆盘形电极顶部距离不小于32mm。试验杯可拆卸、清理和磨光，两个圆盘形电极间距离可调节。
2.圆盘形平板电极由抛光的黄铜板制成，直径为25mm，厚度不小于3mm，边缘成直角：两电极板间距为2.50±0.01mm
3.耐电压试验部分，电压0-10Kv；电流输出0-20mA；数字显示

4.跌落试验台:最大跌落高度30mm 最大允许负荷50kg 频率范围 0-1.667Hz连续可调，下落加速度大于9.3m／s^2。跌落次数500次使干粉灭火剂试样震实。