LYO-2（压塞型）冻干机

技 术 配 置 一 览 表

| □ 主要配置 |
| --- |
|  | 板层有效面积： | 2 m2 |
|  | ￠16西林瓶装量： | ≥ 9000支 |
|  | ￠22西林瓶装量： | ≥ 4600支 |
|  | ￠30西林瓶装量： | ≥ 2600支 |
|  | 液体产品装量： | ≥ 50kg |
| □ 设备规格 |
|  | 板层尺寸： | 600 mm × 900 mm |
|  | 板层数目： | 4+ 1（辐射层） |
|  | 板层间距： | 100 mm |
|  | 板层最低温度： | ≤ -55℃ （空载） |
|  | 冷阱最低温度： | ≤ -70℃ （空载） |
|  | 系统极限真空度： | ≤ 5Pa |
| □ 基础设施 |
|  | 装机功率： | 15 KW ★ 此为装机功率，并非运行功率。耗电＜＜15 KWh |
|  | 水冷散热面积： | 约4 m2 |
| □ 机组外形及其他部分 |
|  | 外形尺寸（mm）： | （约）宽1200×深2500×高2200 |
|  | 整机重量（Kg）： | （约）1500 |
|  | 噪声： | ≤ 70dB |
|  | 设计、制造、安装标准： | 按《药品生产质量管理规范》、《药品生产质量管理（GMP）实施指南》及GB/T522 6.1-1996标准等国家相关规定标准 |
|  | 整套机组验证： | 检测、验证的方案、方法，相应的仪器支持。 |

| □ 冻干箱组件 |
| --- |
|  | 箱体材料： | AISI 304不锈钢 |
|  | 箱体形状: | 卧式矩形 |
|  | 内表面粗糙度： | Ra≤0.5 μm |
|  | 箱门开启方向： | 顺时针开启（俯视） |
|  | 冻干箱门： | 厚度70mm有机玻璃门 |
|  | 箱门视镜： | 钢化玻璃（带灯） |
|  | 箱体视镜： | 钢化玻璃（带灯） |
| ◆ | 真空度调节阀： | 西马特 真空电磁阀＋西马特针型微调阀 |
| □ 板层组件 |
|  | 板层材料： | AISI 304不锈钢 |
| ◆ | 板层结构形式： | 上下表面均无焊点的内焊法 |
|  | 表面粗糙度： | Ra ≤ 0.5 μm |
|  | 板层平整度： | ≤± 0.5 mm / m2 |
|  | 板层间距： | 100 mm |
|  | 有效板层尺寸： | 600 mm × 900 mm |
|  | 板层数目： | 4＋1 |
|  | 板层有效面积： | 2.16 m2 |
| ◆ | 板层最低温度： | ≤ -55℃ （空载） |
|  | 板层降温速率： | ≤ 40 min (+20℃降至-50℃) |
|  | 板层升温速率: | ≤ 70 min (-50℃升至+20℃) |
|  | 板层温差： | ≤ ±0.5℃ |
|  | 板层温度范围: | -50℃ ～ +70℃ |
|  | 防护： | 板层与金属软管和流体分流器直接焊接固定，确保板层在长期运动中不漏油且容易清洗，板层的左、右、后三面均设防护条，以防止盘子/瓶子超出板面。 |
| □ 冷阱 |
|  | 筒体材料： | AISI 304 不锈钢 |
|  | 冷阱形式： | 立式方阱 |
|  | 冷阱视镜： | 钢化玻璃（带灯） |
|  | 盘管材料： | AISI 304不锈钢无缝管 |
|  | 表面粗糙度： | Ra ≤ 0.5 μm |
|  | 冷阱表面积： | ≥ 4 m2 |
|  | 凝冰量： | ≥ 40Kg |
|  | 冷阱降温速率： | +20℃降到-70℃/ 30分钟内 |
| ◆ | 冷阱最低温度： | ≤ -70℃ (空载极限温度) |
|  | 除霜方式： | 喷淋化霜 |
| □ 冷冻系统 |
|  | 冷冻机： | 法国泰康 （2台） |
| ◆ | 冷冻机型号： | 2522 |
| ◆ | 制冷剂： | R404A R23 |
|  | 冷冻机数量： | 2台 |
|  | 板层制冷： | 2台（间接制冷） |
|  | 板层恒温制冷： | 2台（间接制冷） |
|  | 冷阱制冷： | 2台（直接制冷） |
|  | 冷凝器： | 风冷却式 |
|  | 冷冻系统保护调节装置： ★ 采用国际知名品牌的产品，精确、稳定、安全、可靠。 |
|  | 制冷元件： | 膨胀阀 | DANFOSS（丹麦） |
|  |  | 电磁阀 | DANFOSS（丹麦） |
|  |  | 油分离器 | ALCO （美国） |
|  |  | 高/低压控制器 | DANFOSS（丹麦） |
|  |  | 视液镜 | DANFOSS（丹麦） |
|  |  | 气液分离器 | ALCO （美国） |
|  |  | 加液截止阀 | DANFOSS（丹麦） |
|  |  | 除酸过滤器芯 | ALCO（美国） |
|  |  | 压力表 | LR/REFCO（德国/瑞士）油浸式压力表 |
|  |  | 风冷凝器 | 国产 |
| □ 流体循环系统 |
| ◆ | 流体： | 低粘度硅油 ( 25℃, 10 cSt ) |
|  | 流体管路材料： | AISI 304不锈钢无缝钢管，焊接，有保温 |
| ◆ | 循环泵： | 丹麦GRUNDFOS 湿转子屏蔽泵 ★ 丹麦GRUNDFOS循环泵为世界第一品牌 |
|  | 循环泵数量： | 一台 |
|  | 加热功率： | 4 KW |
|  | 加热方式： | 固态继电器 |
|  | 不锈钢板式换热器： | 江苏唯意 |
|  | 测温探头： | PT-100铂电阻/热电偶 |
| □ 真空系统 |
| ◆ | 双级旋片泵: | 江苏唯意 |
|  | 数量： | 1台 |
|  | 系统最高真空： | ≤ 2Pa |
|  | 冻干箱抽空速率： | 大气压→10 Pa ＜ 40分钟（干燥条件下） |
|  | 系统漏率： | ≤ 10 Pa·l / sec |
| ◆ | 真空探头： | 正华 |
| ◆ | 主隔离阀： | 西马特 DN200蝶阀 (气动) |
|  | 箱回填电磁阀： | 西马特 气动真空挡板阀 |
|  | 真空调节阀： | 西马特 高真空微调阀 |
|  | 真空控制阀： | 西马特 真空截止阀 |
|  | 过滤器： | 0.22μm,聚四氟乙稀 |
|  | 真空泵油： | 国产 |
| □ 气动系统 |
|  | 两联件： | 台湾亚冠 |
|  | 汇流板： | 台湾亚冠 |
| □ 板层压塞系统 |
|  | 操作方式： | 液压 |
|  | 液压缸位置： | 冻干箱体底部 |
|  | 双单向节流阀： | YUKEN |
|  | 双液控单向阀： | YUKEN |
|  | 电磁换向阀： | YUKEN |
|  | 液流阀： | YUKEN |
|  | 电机： | 西门子 |
|  | 压力继电器： | 施耐德 |
| ◆ | 液压站: | 恩科 主要液压元件为意大利ATOS公司、美国SUN公司生产 |
| □ 控制系统 |
| ◆ | 控制方式： | 自动控制系统（触摸屏+PLC） ★ 自动控制系统采用闭环控制方式 自动控制系统采用触摸屏为上位机，PLC（可编程序控制器）为下位机的自动控制方式。 |
| ◆ | 触摸屏： | 昆仑控泰 |
| ◆ | PLC（可编程序控制器）： | 台湾永宏 |
|  | 通讯电缆 |  |
|  | 中间继电器： | 日本OMRON（欧姆龙） |
|  | 交流接触器： | 德国SIEMENS（西门子） |
|  | 空气断路器： | 德国SIEMENS（西门子） |
|  | 热继电器： | 德国SIEMENS（西门子） |
|  | 固态继电器： | 德国SIEMENS（西门子） |
|  | 熔断器： | 德国SIEMENS（西门子） |
|  | 开关电源： | 德国SIEMENS（西门子） |
|  | 温控器： | 三星 |
|  | 报警指示灯： | 台湾 |
|  | 端子： | 国产 |
| □ 系统功能 |
|  | 控制方式 | 手动、半自动、自动三种控制方式 |
|  | 控温 | 可控制升温速率 |
|  | 冻干工艺 | 可设置冻干曲线、实际曲线与理论曲线进行拟合 |
|  | 配方 | 可存储N组配方，方便生产 |
|  | 用户管理 | 可设置用户等级和密码，分权进行操作管理 |
|  | 其它 | 监控（数据、事件运行统计）、报警功能 |
| □ 信号监控 |
|  | 冻干箱体 | 真空压力测量 |
|  | 冷阱 | 真空压力测量 |
|  | 硅油进出口 | 温度测量 |
|  | 板层 | 每层样品测量 |
|  | 冷阱 | 温度测量 |
|  | 制冷系统 | 高压压力监视 |
|  | 制冷系统 | 低压压力监视 |
|  | 硅油系统 | 油压压力监视 |
|  | 液压系统 | 油液位监视 |
|  | 液压系统 | 液位监视 |
|  | 气动系统 | 压力监视 |
| □ 安全保护 |
|  | 整机启动保护： | 设备的全部安全条件具备时，整机才能启动运行。 |
|  | 操作保护： | 整机电气系统具有逻辑连锁、控制、保护功能。 |
|  | 电机： | 有过载、过热、缺相保护等 |
|  | 冷冻系统： | 有声光报警，各部件均有控制器 |
|  | 真空压力： | 有声光报警 |
|  | 加热系统： | 有声光报警 |
|  | 停电、供电： | 均有安全保护措施 |
|  | 循环系统： | 加热循环保护 |
|  | 升华过程中的产品保护： | 真空度差时切断加热 真空度太好时可进行自动调节。 |
|  | 真空泵启动的冷阱保护： | 连锁 |
|  | 制冷： | 高低压保护 |
|  | 压缩机： | 油压及温度保护 |
| □ 整机装备 |
|  | 电源： | 三 相380伏 |
|  | 装机功率： | 15KW ★ 此为装机功率，并不是运行功率。 |
|  | 整机结构: | 整机为一体式 （纵置式） |
|  | 温度测量： | 每层均装配 |
|  | 整机装饰板 | 碳钢钣金 |
|  | 喷漆 | 进口环保漆 |
|  | 底盘及基材 | 8mm钢板 |
|  | 保温材料 | 华美 |
|  | 包装材料 | 免熏蒸环保材料 |
|  | 五金材料 | 国产 |
|  | 电线电缆 | 国产 |
|  | 导线槽及电气绝缘衬板 | 国产 |
|  | 外形尺寸（mm）： | （约）宽1200×深2500×高2200 |
|  | 整机重量： | （约）1500 kg |