带电粒子在直流电场作用下于一定介质中会发生定向运动，利用这一现象对化学或生物化学组分进行分离分析的技术称之为电泳。我公司根据这一原理生产的CL1040型全自动毛细管电泳仪，选配一种可变波长的光吸收型国产紫外检测器。该检测器具有自动波长定位调整，自动调零，时间常数选择、恒温及自动进样等功能，广泛应用于环境保护、生物化学、医学卫生、临床检测、司法、食品卫生、药品检测、农业化学等领域。

- 恒温方式：强制固体恒温

- 温度控制：10℃至室温，温度值档距1℃， 稳定性±1℃

- 电动进样：电压0～30KV或者0～ -30KV （选择负电源）可调，持续时间1～5940sec

- 压力进样：压力0.5～50.0kpa，持续时间1～999sec，压力重复性1%

- 进样装置：试管自动定位，15~20个进样试管位

注：所有指标仅供参考，详细参数请以实际仪器为准，本公司保留仪器升级、参数修改权利。

# Text boxes

技术指标（进样系统及恒温系统）

- CL101A智能高压电源（正，标配）

CL101B智能高压电源（负，选配）

CL101C智能高压电源（正、负可切换，选配）

- CL1040紫外检测器

- 色谱工作站软件（内置）

- 毛细管电泳紫外流通池及配件包

- 毛细管(50μm i.d)

3

- 分离效率高，分析速度快，检测灵敏度高，

- 试剂用量少，样品预处理简单，冲洗方式：自动加压冲洗

- 微处理器控制，波长重复性高，检测范围宽

- 可变波长选择，190～700nm连续可调

- 液晶屏幕显示，轻触面板，程控找波长，自动调零

- 独特的氘灯温度控制方式，氘灯使用寿命不少于2000小时

- 进样方式：电进样0～30KV或者0～ -30KV （选择负电源）可调，   压力进样0.5～50kpa 可调

- 自动恒温，控制温度范围： 10℃至室温，温度值档距1℃， 稳定性±1℃

仪器特点

CL1040实际样品图谱

仪器组成

- 输出电压：0～30KV，程序控制连续可调(正电压范围)

- 输出电压：0～-30KV，程序控制连续可调(负电压范围)（可选）

- 输出电流范围：0~999μA

- 可进行程序调压及输出；开机即可输出稳定电压，无须预热，电压输出连续可调，设置后程序自动调压，电压和电流输出由数字表连续显示，能够进行电压、时间、过载电流、组次与节次的等级设置和监视。

- 电源调节率：电源电压变化±10%，输出电压变化0.01%

- 负载调节：  10V/100μA

- 纹     波：  输出电压的0.1% P-P

- 电压示值误差：≤2.0%     电流示值误差：≤3.0%

- 稳定度变化：  ≤1.5%

技术指标（高压电源）

- 光路系统：进口设计衍射光栅单色仪，进口光电池

- 灯    源：氘灯（标准），最少可使用2000小时

- 波长范围：190～700nm，连续可调

- 波长精度：±2nm；

- 定性重复性：RSD≤1.5%；定量重复性：RSD≤3.0%

- 衰减范围：0.1，0.2，0.5，1.00，2.00，5.00 ，5档可选

- 噪    声：±1.5×10-5AU（254nm）

- 漂    移：±4×10-4AU/h（254nm）

- 检 测 限：≤1×10-7g/ml(咪唑)

技术指标（紫外检测器）

仪器组成

1040全自动毛细管电泳仪

CL