GCSTD-B介质损耗测试仪

介电常数测试仪

满足标准：GBT 1409-2006测量电气绝缘材料在工频、音频、高频（包括米波波长在内）下电容率和介质损耗因数的推荐方法

- 概述

介质损耗和介电常数是各种电瓷、装置瓷、电容器等陶瓷，还有复合材料等的一项重要的物理性质，通过测定介质损耗角正切tanδ及介电常数（ε），可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素，为提高材料的性能提供依据；仪器的基本原理是采用高频谐振法，并提供了，通用、多用途、多量程的阻抗测试。它以单片计算机作为仪器的控制，测量核心采用了频率数字锁定，标准频率测试点自动设定，谐振点自动搜索，Q值量程自动转换，数值显示等新技术，改进了调谐回路，使得调谐测试回路的残余电感减至最低，并保留了原Q表中自动稳幅等技术，使得新仪器在使用时更为方便，测量值更为精确。仪器能在较高的测试频率条件下，测量高频电感或谐振回路的Q值，电感器的电感量和分布电容量，电容器的电容量和损耗角正切值，电工材料的高频介质损耗，高频回路有效并联及串联电阻，传输线的特性阻抗等。

该仪器用于科研机关、学校、工厂等单位对无机非金属新材料性能的应用研究。

二、技术指标

1.   双扫描技术 - 测试频率和调谐电容的双扫描、自动调谐搜索功能。

2.   双测试要素输入 - 测试频率及调谐电容值皆可通过数字按键输入。

3.   双数码化调谐 - 数码化频率调谐，数码化电容调谐。

4.   自动化测量技术 -对测试件实施 Q 值、谐振点频率和电容的自动测量。

5.   全参数液晶显示 – 数字显示主调电容、电感、 Q 值、信号源频率、谐振指针。

6.   DDS 数字直接合成的信号源 -确保信源的高葆真，频率的高精确、幅度的高稳定。

7.   计算机自动修正技术和测试回路最优化 —使测试回路 残余电感减至最低，彻底根除 Q 读数值在不同频率时要加以修正的困惑。

8．　　使用者能在仪器给出的任何频率、任意点调谐电容值下检测器件的品质，无须关注量程和换算单位。

|  | 主要技术特性 |
| --- | --- |
| Q 值测量范围 | 2 ～ 1023 ， 量程分档： 30 、 100 、 300 、 1000 ，自动换档或手动换档 |
| 固有误差 | ≤ 5 ％ ± 满度值的 2 ％（ 200kHz ～ 10MHz ） ≤6％ ± 满度值的2％（10MHz～160MHz） |
| 工作误差 | ≤7％ ± 满度值的2％ （ 200kHz ～ 10MHz ） ≤8％ ± 满度值的2％（10MHz～160MHz） |
| 电感测量范围 | 4.5nH ～ 140mH |
| 电容直接测量范围 | 1 ～ 200pF |
| 主电容调节范围 | 18 ～ 220pF |
| 主电容调节准确度 | 120pF 以下 ± 1.2pF ； 120pF 以上 ± 1 ％ |
| 信号源频率覆盖范围 | 100kHz ～ 160MHz |
| 频率分段 （ 虚拟 ） | 100 ～ 999.999kHz ， 1 ～ 9.99999MHz,10 ～ 99.9999MHz ， 100 ～ 160MHz |
| 频率指示误差 | 3 × 10 -5 ± 1 个字 |