Rise-2012型干法激光粒度分析仪主要技术参数

Rise-2012型干法激光粒度分析仪采用全量程米氏散射理论。

1、测量范围：0.1~600微米

2、准确性误差：〈±1%（国家标准物质D50）

重复性偏差：〈±1%（国家标准物质D50）

电气要求：交流220±10V，50Hz, 200W

外观尺寸：950×330×300mm

重量：40KG

3、光源：采用He-Ne激光气体光源，波长0.6328微米，使用寿命大于25000小时。

4、探测器：采用一个量程设计，光路免调，主检测器一个，辅助检测器多个，呈非均匀性交叉三维扇形矩阵排列，最大检测角达到90度。

5、干法分散：在干法状态下，样品通过自动干粉进样器均匀输送到高压气流中，在高压气流的带动下连续高速喷射到分散器中，在到达分散器出口处样品已经被充分分散，穿过激光束之后样品进入收集器中，同时电脑立刻显示出粒度分布信息。采用静音无油空气压缩机，配以高效冷凝器，保证产生纯净压缩空气；

6、分析软件：颗粒粒度测量分析系统功能强大，测试数据可以做平均、统计、比较和模式转换等处理，具有微分分布、累积分布、标准分级、R-R分布、自定义分级、按目分级和数量分布等多种格式。在0.02~2000微米内默认分级130级，在量程范围内，从1~130级可自定义分级。测试报告中有粒度分布图形和粒度数据图表，有D10、D50、D90、平均粒径和比表面积等特征参数，有四个自定义参数根据需要自行输入，重量比表面积与体积比表面积可以互换。 粒度数据可保存到EXCEL。支持中、英文格式测试报告打印，页眉和页脚可根据需要进行修改，有打印预览功能，能够将粒度分布图形和粒度数据图表存成图片或PDF格式，便与WORD交互使用。

7、操作简便：操作标准、量化、简单，测试数据过程在1分钟内完成。

8、可视性强：测试过程清晰可见，瞬时刷新。