XPD-06D

混凝土线膨胀系数测定仪

使

用

说

明

书

湘潭华丰仪器制造有限公司

地址：湖南湘潭市雨湖区先锋集团平安路172号

电话：0731-58235998  58267996  13607325732

http://www.labt17.com

email:salse@labt17.com  salse@263.net

- 概述

XPD-06D根据DL-T5150-2001标准，主要用于测定混凝土线性膨胀系数，同时可以适用于沥青等材料，适用于室内成型的试件和现场钻取的芯样。广泛应用于工程质量检测、教学科研行业。

- 主要技术参数及配置

  - 带搅拌器的自动恒温水箱，一次可测四个试件，箱内水面没过试件筒顶50mm左右，温度控制在0.5℃以内。降温速率可通过制冷机组进行控制。

  - 位移测量：差动式电阻应变计，测距250mm。

  - 数字式电桥，用于测试电阻应变值的量。

  - 长杆温度计0～100℃测量范围，精度0.1℃显示。

  - 试模试件架，直径200mm，高500mm（不锈钢）。

  - 整机功率＜1.5kw

  - 电源电压：380V、三相

- 试验操作步骤

  - 按“混凝土自身体积变形试验”方法进行试件的制作和养护，每组试件为2个。测定混凝土自身体积变形的试件，也可用于本试验。

  - 将至少养护7天后试件放入恒温水箱内，箱中水面应没过试件顶面50mm以上，水的起始温度在10℃～20℃之间。

  - 控制水温使其恒定在一个温度。量测应变计的电阻和电阻比并用温度计测该水温。当试件中心温度与水温一致时记下读数即为试验初始温度的测量值。恒温的标准是相隔1h温度不得超过0.1℃。为使箱中的水温均匀，必须开动搅拌器。

  - 调整恒温箱温度控制器，使水温上升到60℃左右，恒温后记录下试件中心温度与水温一致时的电阻，电阻比和水温即为试验终止时的测量值。

- 试验结果处理

  - 试件的中心温度及应变值根据以下公式计算

Q=a'(Rt−R0)……………………………………(1)

εm=f'Δz+ba'(Rt−R0)………………………….(2)

Q：为试件中心温度   ℃

εm：混凝土试件的应变值  10-6

Rt：试验终止时仪器的电阻  Ω

R0：试验开始时仪器的电阻  Ω

a'：仪器温度灵敏度系数  ℃/Ω

b：仪器温度补偿系数   10-6/℃

f'：应变计灵敏度   10-6/0.01%

Δz：电阻比变化量，即实验终止温度的电阻比与初始温度电阻比之差

2、混凝土的线膨胀系数按下式计算准确度 1×10-6

a=εmΔθ

a：线膨胀系数   10-6/℃

Δθ：实验终止温度与初始温度之差  ℃

取两个试件测量的平均值作为实验结果

- 操作步骤

  - 放试样，将制作好了的试样放入试样架上，并把应变计和测温热电偶装入试样的相应位置。

  - 加水，试样、应变计、测温热电偶安装后，向试样箱里加水。注意水位，打开仪器电源。

  - 打开制冷开关，先把温度降到所始要的温度。

  - 打开软件，界面上将显示四个试样的初始温度和初始位移。点击开始试验。打开加热开关。。

  - 试验完成后点击试验结束。停止仪器升温。

- 仪器配置

  - 试验主机（恒温箱体）   一台

（容器为不锈钢，有效容积 大于500×200×200mm）

  - 差动式应变计             四只

  - 试样架                   四只

  - 产品说明书               一份

  - 出厂合格证               一份

  - 长杆温度计（0-100℃）     四只

  - 数字电桥（含操作说明）    一台

  - 测试软件（光盘）          一套

  - 电脑及打印机（可按客户要求配置）