# 酸度计的维护及注意事项

1.严格遵照仪器的使用条件，一般工作环境温度为0- 40℃，湿度不大于85%.被测溶液的温度为0-60℃，交流电源为220V±10%，频率为50-60HZ。

2.一般情况下，仪器即使不使用也不要把电权插头从插口投下来.若长期不用时，将接续器插入，以防止灰尘和湿气侵入.电极应放回纸匣中，电计应用罩子罩好。

3.运输或携带时应注意避免强烈振动，使用仪器各旋钮暗勿用力过大，以避免移动紧固螺丝位2，造成泅量误差.

4.注意保护玻璃电极，球泡不能被沾污，如发现污物，可用药棉轻撩球泡或用0.1mol.L的盐酸清洗.新电极应在蒸馏。水中浸泡24小时以后再使用。但复合电极的陶瓷液界不能浸入蒸馏水，只有在测定时必须浸入被测溶液.

5.在测量时应小心除去电极内存留的气泡，拔去甘汞电极上的橡皮塞，并将仪器预热15分钟左右，以保持良好的测量稳定性。

北京华盛谱信仪器有限责任公司制造和销售专业色谱仪及配件，欢迎来电咨询选购