使用说明书

（DP-2000B数字压力计）

一、概述

新研制成功的DP－2000B数字压力计(以

下简称仪器)采用了进口微电脑芯片、高精度微

差压传感器，把微差压测量和管道（烟道）流

速、流量的运算组合一起，使得用户在用S型(L型)皮托管进行管道测压力的同时，对流速、流量同样能快速显示，特别是对大的管道（烟道）进行多点移动采样求平均值时更显示出它的优异性能。

本仪器是教育、科研、纺织、环保、空调

通风等部门测定或标定气体压力的理想仪器。

本所愿为用户提供常用的S型、L型(标准型)

皮托管系列。

二、主要和辅助功能特点

1) 微压力直接测试;

2) 瞬时流速、流量值的自动运算并显示;

2) 平均流速、流量和压力自动运算并显示;

3) 低电压提醒与禁用功能;

4) 采样时间显示功能;

5) 密度、皮托管系数、管道面积输入功能；

6) 储存88组流速、流量和压力均方根数据。.

7) 具有压力温度补偿的优异特性。

三、技术参数

环境温度	-10 ～40℃

测量范围 （0 ～2000）Pa，（0 ～6000）Pa

基本误差	±1% FS

分 辨 力	1Pa ，10Pa

过载能力	3 5KPa

功    耗	< 150mw

电    源	9V层叠电池一节

四、使用方法

1）单压力测试模式：

装上9V电池,打开侧面的拨动开关屏幕

即有压力数字显示, 预热15分钟,显示屏若有不为零的压力数字, 可按CLR键清零。

根据需要把接口与被测气源相连就可以测压，若是正压力用胶管就与“”相连，反之，与“”相连。当屏幕左方出现“”符号，表示压力为负值。

2）瞬时流速、流量显示模式：

若需要测试管道气体流速或流量就用S型或L型皮托管与仪器接口相连，

在显示压力时，按【2】键二秒后放开，就显示当时的瞬时流速（m/s），若再按一下【3】键就显示瞬时流量值（m3/h）。（注意：流量显示值需要乘104才是（m3/h）。

▲  在此模式下，任意按下【1】、【2】、

【3】键可以分别显示瞬时压力、瞬

时流速和瞬时流量

▲  当进入下面的平均值模式要返回单压力测试模式，需要重新开机。

3）平均值模式：

以下的各功能键操作说明均在此模式下进行。

本仪器若配上皮托管(测速管),即可对管道的平均流速、平均流量，和压力进行测试。

方法:在单压力测试模式下,按下※键3秒钟,显示屏右侧就出现三个“”符号时,表示已进入此模式。

4）管路连接

根据具体测试气流方向和压力的正负以及被测压力是静压、全压、动压(差压)来决定仪器接嘴与被测压力接口或皮托管的连接方式.

△  当被测压力为正压时，测试管应与“”连接；反之，与“”连接。

- 当显示的压力为负压值时，表示所测的压力为负压，或仪器二个接嘴方向接错。

5）仪器各功能

-----低压接嘴

-----高压接嘴

-----LED液晶显示屏

-----电源开关

-----12个功能键

CLR ——— ▲压力清零键；

CLR  ———▲时间清零键(时间显示下，按3秒钟，时间可以重新计时)；

ENTER  —— 确认键;修改数据后,必

须按此键有效

※ ———— 进入平均值模式键，按此

键3秒钟即可;

F  ———— 管道截面积(㎡)的输

入和修改键

t  ———— 时间显示键:显示刚开机

至目前的时间.

K  ———— 皮托管系数的输入、修

改键;

ρ  ———— 气体密度的输入、修改

键(ｇ/㎝3）;

V ————流速平均值操作键(ｍ/ｓ);

Q ———— 流量平均值操作键(m3/h);

P ———   压力均方根值操作键(Pa)。

0～9 ——— 数字输入键;

0001 —— 显示屏左侧出现“”

符号时,表示被测压力

为负值;

P ————  瞬时压力测量键

五、功能键的应用

1) 管道参数输入、修改和查询：

▲ 先把工况的已知数据预先输入；

例：把K=0.85，ρ=1.00， F=0.5

输入单片机。

先按k键，显示屏H   闪一下后，立即 显示××.×× ，  按0～9数字键输入之，完毕后，按Enter键确认；再按ρ键，显示屏d    闪一下后，立即显示××.××，按0～9数字键输入之。完毕后，按Enter键确认；再按F键，显示屏F   闪一下后,显示××.××按0～9数字键输入之。

▲ 修改和查询系数方法同输入方法。

2) 数据储存:

在平均模式测压状态下, 可对当

前压力进行储存，同时，平均流

速V，平均流量Q，压力均方根

值P，会自动记忆在单片机中。

▲ 测平均值方法:

当某个管道（烟道）截面有多个测点时，为了能得到整个截面的流速、流量、压力的平均值,必须对每点的工况进行储存,最后再自动算出平均值。在当前测压点上，按下9↓键，显示屏闪烁一下---1，测第2次点时，按下9↓键，屏幕显示闪烁一下---2，依次类推。采样一结束，立即按一下Enter键，屏幕闪二下后，自动返回测压状态。至此，单片机会对整个截面数据的平均值（V Q P）自动储存在第1组。（重复测试，则依次储存）。

3）数据查询：

按（V Q P）三键中的任一键，均可查询储存数据，

- 最新数据查询：

若按下V键，显示屏U-O8（O会闪

烁）表明单片机目前共存有8组数

据，这第8组数据是最后一次所测

得结果。此时若直接按Enter键,

则显示U-08⇔  11.65 表示为:第

8组的平均流速V=11.65(m/s)，再

按Q键，则显示q-O8⇔2.097，表

示为：第8组的平均流量Q= 2.097

×104（m3/h）,再按P键，则显示

P-O8⇔9.695；表示为：第8组的

压力均方根值P=9.695（pa）,

若没有储存某组数据，按Enter键

会没反应，此时应按正常步骤操

作。特例：单片机无一组数据，显

示U：00 时，可直接按Enter

键返回测压状态。

▲  原始数据查询：

a） 方法一：若按下V键，显示屏

U-O8，十位数“0”是闪烁的，按

数字O8 Enter后，出现U-O8⇔11.65，表

示以前所测的第8组数据平均流速 V=11.65

(m/s) 。

b） 方法二：在最新数据查询结果上，直接按6

↑或9↓键可上下查询原始数据。

4） 各键的互换查询功能：

a） 在 VQ和P的显示状态下,可以直接按Ｐ、

ｔ、ｋ、ρ、Ｆ中的任一键以转换至该键

之功能；

b） 在时间显示t状态下,可直接按Ｐ、ｋ、ρ、

Ｆ中的任一键而转换至该键之各功能；

5）数据删除

▲ 多组数据删除

当储存数据将满或需要删除多组数据时，

可按以下方法操作。

例：删除02～05组（共4组）数据。在最

新数据查询结果上，同时按下CLR、Enter

二个键3秒钟，当显示00：00时，数字键

输入0205，按Enter键3秒钟即可。

▲单组数据删除

例：删除单组（06）组数据。方法同上，只不过数字键输入0606键，按Ente键3秒钟即可。6）返回（测压）功能：

▲ 自动返回：显示非测压状态下，若不操作任何键30～60秒后会自动返回测压状态。

▲ 手动返回：

其它显示状态下按Enter键后，再按P键可直接返回测压状态。

▲ 直接按P 键返回当在t和V、 Q、 P数据查询结果显示状态下，可直接按P 键返回。

7) 低电压显示功能：

当显示屏的数字连续闪烁，且右侧出现三个“”符号时（单模式下不出现三个“”符号）,此时说明电池不足。若继续使用，当右侧只出现一个“”符号，且屏幕全闪的死机现象时,应及时更换新电池并且重新开机即可。

六、注意事项：

△  不要过载；

△  远离振动源及强电磁场；

△  在有压力输入时，不可按CLR键清零

以免造成较大测试误差。

七、成套性

1）仪器	1台

2）包装盒	1只

3）使用说明书	1份

4）橡胶管	1根

5）合格证	1份

八、质量保证

凡属质量问题而引起的故障，均由

本单位免费保修一年，

银行:农行徐汇区桂林支行

账号:033872－00801019196

地址: 上海市虹梅南路1507号

电话:(021) 64843755

传真:(021) 64101296

邮编: 200237

网站：www.shhy021.com

沪制01120007号

（执行标准：(Q/TAJJ 5）

DP－2000B数字压力计

使 用 说 明 书

上海宏宇环保应用研究所