# 原子吸收分光光度计的安装与性能测试

北京华盛谱信仪器有限责任公司

(1)主机安装的场所

①实验室的环境安装原子吸收分光光度计的实验室应远离剧烈振动源、强烈的电磁辐射源、化学污染源；室内温度保持在15～28℃，相对湿度小于60％；室内要有防尘措施；原子化器的上方要安装排风罩、排风口，排风量要适中，既要排除废气又不影响火焰的稳定性。

②实验台实验台要稳固，宽度要比主机稍宽，在适当的位置开一排水管道通孔；实验台的四周要留有通道，用作检修、维护仪器之用。

③电源的排布 电源的安排、布线要求科学、合理；不能与产生强脉冲尖峰信号的机器共用电源。

④水源与气源要在实验室适当的位置设立上、下水道；乙炔、液化气等的燃气钢瓶，应设在离实验室不远的专用室内，送气管道要防热防漏，接连方式要便于拆卸。

(2)空心阴极灯的安装 要在不点亮情况下安装；灯的前后位置定位参考：C.832．1nm空心阴极灯，其石英窗口距透镜筒约2cm，A.193．7nm空心阴极灯，其石英窗口碰到透镜筒，其余元素灯的安装即按波长确定其前后位置，波长值愈小愈靠前。

(3)燃烧器的安装按照仪器使用说明书的安装图，把燃烧器插在雾室的颈轴上，然后检查其水平状况，用尺子分别测量燃烧器顶部两端点至底座间的高度，两高度之差值不得大于1.mm，否则要松开固定螺钉，重新调整后再行固定。

(4)雾化器的安装按仪器使用说明书的装配图。首先把一根约200mm长的聚乙烯毛细管插进雾化器的金属毛细管中，顺次将燃烧室内的空气管道接在雾化器上，启动空气压缩机，以纯水喷雾作试验，左右微动玻璃撞击球，使雾滴状态最佳。将雾化器安装在预混室前边的接口上，重新试喷雾并调整。

更多分析仪器详情请联系北京华盛谱信仪器有限责任公司