# 原子吸收光谱仪的安装章程

北京华盛谱信仪器有限责任公司

1.原子吸收光谱仪应放在防潮、防尘、防震，无腐蚀性气体，空气相对湿度小于70％，通风良好的实验室里。

2.主机烟窗上方应装排风罩，排风罩离主机烟窗大约有25cm，绝对禁止直接接到仪器烟窗口上，管道应采用防腐材质，排风要适量。

3.主机和附件的电源最好通过一台电子交流稳压器，稳压后再进仪器，原子吸收光谱仪应接地线。

4.在雾化室下面30cm处，将13－18cm长的排水管弯成圆环，充入一定量的水作为水封。管子的一端与雾化室废液出口相联结，用夹子夹牢，另一端浸入废液瓶中液面下15cm左右。废液排水导管应时刻保持畅通无阻。

5.原子吸收光谱仪的主机一定放在固定的平台上，离墙大约0.5m，避免日光直接照射。

6.所有气体管道应清洁无油污、耐压，空气管道要安装＂空气过滤减压阀＂。各管道接头处要密封、牢靠，并经试漏检查。

更多分析仪器详情请联系北京华盛谱信仪器有限责任公司