地址: 上海市虹梅南路1507号          开户:农行徐汇区桂林支行

电话:(021) 64843755                 账号:033872－00801019196

传真:(021) 64101296                 国税:310112134601207

技术热线:(021) 34631303             邮编: 200237

DYS－1数字气压表

（企业标准：Q/TAJJ7）

使 用 说 明 书

中国 宏宇环保应用研究所 上海

DYS－1数字气压表

一、概述

DYS－1数字气压表(以下简称仪器)采用了新型进口高精度硅压阻传感器。它主要应用于大气压力的测量。本仪器采用了单片机压力自动运算、压力修正、温度自动补偿功能;它具有精度高、重量轻、体积小、操作简便等特点;它是仪器实验室、教育、科研、、厂矿、环保、气象、体育等部门测量大气压力的便携式仪器。

本仪器还可以作为测量大气环境温度的参考工具。

二、技术参数

工作温度	-10℃ ～+40 ℃

量    程	600 hPa～1060 hPa

基本误差	 1.5 hPa

分 辨 力	0.1 hPa

电    源	3节5号干电池(或外接直流DC5V稳压器)

主机尺寸	220×108×50

三、使用方法

1）在仪器背面的电池盒内装上3节5号电池(或使用外接5V稳压器插入仪器底部)。

2）【电源】按钮：按一下【电源】按钮开关，此时显示屏立即有数字显示，数字稳定片刻后，此时读数即为当前大气压，再按一下此按钮就关机。

3）【单位转换】按钮：每按一下【单位转换】按钮，显示屏右侧箭头会依次按→hPa

(百帕)→mmHg (毫米汞柱) →inHg (英寸汞柱)

不同的大气压力单位循环。若连续按动此按钮，则箭头和相应的压力单位数值会在显示屏上轮流转换。

4）【修正】按钮：若有必要可对仪器进行数值误差修正。用高一等级的标准大气压力计或表，在显示大气压力值状态下，同时按住【修正↓】【修正↑】二个按钮6秒钟以上即进入修正状态，此时显示屏数字会闪烁，若按住【修正↑】或【修正↓】按钮不放，数字将会逐渐快速增减；若点动【修正↑】或【修正↓】按钮，则数字可以逐个增减。

修正数值的保存：数字修改完毕后按一次【单位转换】按钮，单片机即保存当前修正后的值。

5）【温度显示】功能：

在显示大气压力值状态下，按住【单位转换】按钮5秒钟以上，将显示当时大

气环境温度（单位为度）。再按一次【单位转换】按钮即可返回测压状态。

6）低电压显示功能

当3节干电池电压不足时，显示屏右下角立即出现闪烁的电池符号，此时，需要及时更换新电池以免影响测试精度。

四、注意事项

△ 远离振动源及强电磁场；

△ 环境温度应相对稳定；

△ 虽然仪器按【电源】按钮开关已经关机了，但是仪器还处于休眠状态，功耗很

低而已，若仪器长期不用应把电池取出以免损坏仪器。

五、成套性

1）仪器	1台

2）5V稳压器	1只

3）外包装盒	1套

4）使用说明书	1份

5）合格证（仪器背面）	1份

六、质量保证

仪器在一年内因属质量问题而引起的故障由本单位免费修理。