六、微压计外形图

1）弧形支架  2）零位调节  3）多向阀 4）加液盖5）乙醇容器

6）倾斜测量管7）可调水准螺钉 8）底座  9）水准指示器

七、成套性

1）主机                 	1台

2）木箱	1只

3）说明书	1份

4）合格证	1份

地址：上海市虹梅南路1507号1幢208室      邮编： 200237

银行：农行徐汇支行桂林所                   电话：（021）64843755

帐号: 033872-00801019196                   传真：（021）64101296

国税：310112134601207                      技术科：（021）34631303

YYT－2000 倾斜式微压计 使 用 说 明 书 中国 上海宏宇环保应用研究所 上海

YYT－2000倾斜式微压计

- 用途：

YYT－2000倾斜式微压计（以下简称微压计）主要用于环境保护、科研、教学和工农业生产等工作中用于测量不溶于乙醇的微小压力气体的表压和差压。它可以测量正压、负压和差压。

- 主要技术数据：

１ 量          程	0～500、750、1000、1500、2000（Pa）

２ 精 确 度 等 级	1.0级

３ 液  体  介  质	(标准温度20℃时)密度为810（kg/m3〕的乙醇

４ 工  作  温  度	10～30℃

5  最大工作压力	2000（Pa）

6  外  形  尺  寸	190×210×360高（mm)

7  重          量	5Kg

三、微压计结构与特点：

微压计是一种测量管倾斜角度可以变更的压力计。它主要由底座、介质容器、测量管、弧型支架、零位调节器、多向阀、水准器等组成。底座下装有三个调水准螺钉；测量管由无色透明的玻璃管制作，在其长度方向上，均匀刻有255mm以上的毫米分度格；测量管可以在弧型支架的槽中来回调节其倾斜角度。弧型支架上标有5档倾斜常数k（0.2、0.3、0.4、0.6、0.8），用于测量5档压力范围的气体。多向阀上部可作60°的旋转运动，顶面黑色标牌上标有“＋，→”符号，下部侧壁上装有标号为1、2、3的三个接咀，根据它们的特定组合就可进行压力测量。

本微压计具有结构简单、可靠性好、价格低廉等特点而备受青睐。

四、微压计使用操作步骤

（一）准备工作

1）打开包装箱盖，旋下包装箱底上的（固定微压计）2个M10×1大螺钉，取出微压计，然后，在底座上旋上3个水准螺钉（配件）；

2）调水平：把微压计放在平整的工作台上，缓慢调节底座下3个调节螺钉，使多向阀上“＋”对齐1号接咀。使水准器的气泡位于中心位置；

3）调配介质密度：将无水乙醇倒入500ml量筒内，再把满量程为800～900（kg/m3〕的密度计放入乙醇中，然后，根据需要添加蒸馏水少许(同时要搅拌)使密度计浮起，注意观察当乙醇液面指到密度计的810（kg/m3〕的刻线时，即达到要求；

4）冲洗：用调好的乙醇，从充液口灌入容器，对容器、测量管、接咀进行冲洗，然后倒出乙醇；

5）调零位：将测量管置于倾斜常数在0.8上，零位调节器旋至接近最高端。将乙醇再重新灌入容器中,使乙醇到达测量管的零位附近，盖好充液盖。用橡胶管的一端接到1号接咀上，另一端接压力源加压（或吹），使测量管内乙醇上升到顶端，反复几次，直到测量管内不见气泡且零位保持稳定为止；

（二）压力测量

用倾斜测量管的长支杆反面的锥型头螺钉将该测量管预置在弧形支架相应的倾斜常数上。对于未知气体压力的测试，应选用倾斜常数为K＝0.8档，然后，根据实际压力再调整K值。对于不同的K值要重新进行调零。

△ 正压力测量：将多向阀上“＋”对齐1号接嘴，用橡胶管把2号接咀与测量

管支架上端接咀连接，被测正压力的接头与1号接咀相连。

△ 负压力测量：保持正压力测量时的多向阀的位置及橡胶管的连通方式，被测

负压力的接头与3号接咀连接。

△ 差压测量：保持正压力测量时的多向阀的位置及橡胶管的连通方式，被测高

压力的接头与1号接咀连接，被测低压力的接头与3号接咀连接。

（三）压力计算方法

△ 在某一倾斜常数（K）时的压力值，应按下式(1)进行计算：

P1＝9.8 L K(Pa)	(1)

式中：L	玻璃测量管液柱长度（mm）

K	-倾斜常数（0.2、0.3、0.4、0.6、0.8）

△ 为了保证测试精度，在调配乙醇时，应使其在标准温度时的密度为810（kg/m3〕，若乙醇的密度与标准温度时的密度不同时，应按下式(2)进行换算：

式中：P	实际压力(Pa)

P1	读出压力(Pa)

d1	实际密度（kg/m3〕

d 	标称密度810（kg/m3〕

五、注意事项

△ 乙醇备份：因工作环境温度的变化，微压计容器内的乙醇密度也变化。为此，在调配好乙醇时，另外准备一个密封容器，把该密度的乙醇灌入此密封容器中保存，并且与微压计处于同一环境温度中。当工作环境温度有较明显的变化时，把测出的密封容器中的乙醇密度（d1）就作为实际密度来进行换算。

△ 搬动微压计应握住底座，切勿提拿弧形支架或测量管支架。

△ 微压计调零位时，若旋钮已旋到最低位置仍不能使液面升到玻璃管测量管零位，说明容器内乙醇太少，若旋钮已旋到最高位置液面仍超过玻璃管零位，说明容器内乙醇过多。

△ 若短期内间隔使用微压计，为避免乙醇蒸发，每次使用后应将多向阀上箭头“→”对齐2号（中间位置的）接咀。

△ 如较长时间不用，应清洁处理后，将微压计放入包装箱内。

△ 接咀的确认：逆时针旋转多向阀到底，箭头“→”所指的为2号（中间位置的）接咀。顺时针旋转多向阀到底“＋”号所对的为1号接咀。

- 为了保证测量的准确性，对于不同的K值要重新进行调零后再测试。