SuPerMax-3000M2型多功能酶标仪系统

----专为小型生命科学实验室而打造

上海闪谱生物科技有限公司成立于中国科学院上海生物工程中心，与复旦大学、上海交通大学有着良好的合作关系，是一家致力于为生命科学和药物研发工作者提供专业的、高精度、高通量、高性能的微孔板测读分析仪和液体操作系统的厂商，是国内第一家光栅型酶标仪生产商，SuPerMax型光栅酶标仪系列产品已被广泛应用于药物筛选、分子生物学、免疫学、细胞学、生物化学等多个领域，完全可以取代进口产品，是高性能微孔板测读分析领域的国产领导品牌，是科研单位与生化制药厂的明智选择。

SuPerMax-3000M2型主要特点：

- 1、适用于终点法荧光、光吸收、化学发光ELISA/EIA，具有多种拟合曲线进行分析；

- 2、适用于蛋白酶与激酶、磷脂酶、NADH、GST活性测试；

- 3、适用于蛋白质定量分析，支持UV，NanoOrange，CBQCA，Bradford，Lowry等方法；

- 4、适用于DNA/RNA分析，支持UV，PicoGreen，OliGreen，RiboGreen方法；

- 5、适用于报告基因分析，支持GFP、碱性磷酸酶、荧光素酶等方法；

- 6、适用于活性氧分析，cAMP分析；

- 7、适用于细胞增殖和细胞毒性测试，MTT，XTT，340-LDH；

- 8、适用于微生物生长、内毒素与细菌浓度分析；

- 9、适用于基因组学SNP分析、分子探针实验；

- 10、带有单独标准比色杯光路，适用于紫外、荧光光谱扫描；

- 11、激发与发射组件均为高分辨光栅单色仪，可设定最优激发与发射波长；

- 12、内置光栅单色器的波长范围为190-1000nm，具有良好适应性；

- 13、波长精度可达±1nm，波长重复性可达0.2nm；

- 14、具有单孔多点扫描功能，可应用于高灵敏度细胞试验；

- 15、具有动力学分析模式，动力学法ELISA/酶学分析；

- 16、具有光谱扫描模式，可得出荧光光谱；

- 17、具有温控孵育系统，温度可达65℃，适应高温试验；

- 18、带有微孔板震荡混匀功能，无需使用外部摇床；

- 19、使用氙灯光源，强度高、发光稳定；

- 20、具有有样品检测探测器和参比探测器，检测精确；

- 21、具有功能强大的数据分析能力的微孔板分析工作站；

- 22、具有样品与操作人员管理功能，便于仪器管理；

- 23、具有仪器参数设置与仪器自检功能，高度自动化；

- 24、使用USB数据接口，便于仪器控制与数据传输；

- 25、软件符合IQ/OQ/PQ，以及FDA 21 CFR Part11条款认证；

- 26、符合GMP/GLP要求，适用于药厂分析；

- 27、全中文界面，适合国内操作人员使用与教学；

- 28、性能不低于进口同类产品，具有极高的性价比；

SuPerMax-3000M2型主要指标：

- 1、激发波长范围：190nm-1000nm；

- 2、发射波长范围：190nm-1000nm；

3、波长精度：±1.0nm；

4、波长带宽：2-20nm间可定制；

5、波长准确度：<0.2nm；

6、孵育温度：室温-65℃；

7、微孔板类型：标准96孔（其余可扩展定制）；

8、检测器：光电池（光吸收）、PMT(荧光)；

SuPerMax-3000M2型主要组成：

- 1、主机（包括光源、检测器、孵育装置、振荡装置、加液器装置）；

- 2、S-Pro微孔板分析工作站软件；

仪器附件（选配）

- 1、MF-10型孵育振荡仪；

- 2、MX-10型多功能洗板机；

- 3、荧光偏振分析组件；

S-Pro微孔板分析工作站软件界面：

由于技术不断进步，本公司保留设计更改之权利，更改恕不通知敬请谅解。