3M 法标准电波暗室

如下一些案例可以证明我们在中国市场上的成绩和历程。

1999  年完成中国第一个归一化场地衰减<3.0dB 的 的 3m  法电波暗室- 四川长虹

2001  年完成中国第一个通信公司的 3m法电波暗室

2003  年完成中国第一个摩托车检测的 3m  法电波暗室

2007  年完成中国第一个医疗行业满足最新标准 CISPR16-1-4 的 的 3m  法电波暗室

2007  年完成中国第一个同时满足 CISPR499  标准的 3m  法全( 半)

一、频率范围及尺寸

频率范围：30MHz~18GHz

尺寸： 9.1x 6.1x 6.3m

二、暗室屏蔽体

1 屏蔽体采用厚度为 2mm 的镀锌钢板。

采用拼装式结构，屏蔽体的底部在建造时进行防潮 、防震处理，并与大地进行绝缘。屏蔽体采用单点接地方式接地.

2 外部钢结构采用 150×150×5mm 型钢

及 100×100×5mmU 型钢连接而成。

屏蔽体的屏蔽效能满足 EN50147-1 和 MILSTD285 的要求。具体要求见表 1

三、场地衰减的要求

电波暗室的场地衰减满足以下要求：

1）30-1000MHz 的场地衰减测量

满足 ANSI C63.4、CISPR22、GB9254、VCCI V-3 标准的要求。NSA 要小于±3.5dB 测试要求如下：

天线类型： 宽带天线

测试方法： 扫频法

发射天线高度： 水平极性 1.0m、2.0m

垂直极性 1.0m、1.5m

发射天线的位置：在转台的前、后、左、右、中五个位置，每个位置与转

台中心的距离为 0.75m。

接收天线的高度：1~4m

测试距离： 3m

天线极性： 水平和垂直

按上述要求所测量出的各位置的场地衰减值与标准给出的理论值的差值应

在±3.5dB 以内。

2）80~1000MHz 场地衰减要求

应满足 CISPR13、GB/T13837 标准的要求。

天线类型： 偶极子天线

发射天线高度： 4.0m

发射天线的位置：转台中心

接收天线的高度：1~4m

测试距离： 3m

天线极性： 水平

按上述要求所测量出的各位置的场地衰减值与标准给出的理论值的差值应

在±3dB 以内。

3）1GHz~18GHz 的场地衰减测量

发射天线高度： 1.0m

发射天线的位置：转台中心

接收天线的高度：1~4m

测试距离： 3m

天线极性： 水平和垂直

场地衰减与指定的标准开阔场（由双方确定）或自由空间的传输损耗的值

应在±3.5dB 以内。

四 、 吸收体

吸收体由铁氧体和尖劈构成。

铁氧体

五、 接口板

暗室有两块接口板。接口板均安装于高架地板下。接口板尺寸约为 800mm

×200mm。一块作为控制板，控制转台、天线塔、CCTV、报警器。一块作为信

号板。控制接口板上有 2 路光纤接口、4 个 BNC 接头、4 个 N 接头、1 个四芯

RJ11 信号接头、一个 RS232 接口。信号接口板 4 个 BNC 接头(18GHz)、4 个 N

接头、2 路光纤接口，板上预留一个波导孔，波导孔直径φ80mm，两边装配有

可旋转的盖子。

六、 波导

安装 8 个波导通风口，其中 4 个波导通风口作为进风通道，尺寸为 300mm

×300mm，安装在电波暗室的侧面，安装高度稍微低于高架地板。4 个波导通风

口作为出风通道，尺寸约为 400mm×400mm,安装在电波暗室的顶部。波导与屏

蔽体具有相同的屏蔽效能。同时波导与空调管道绝缘。保证暗室换气量为 8-10

次/小时。

波导截止频率：20GHz

七、 高架地板

暗室的地板为双层钢板，以便有平整的反射面，高架地板高度为 130~280mm。

地板的承受能力大于 500kg/m 2 ，安装好后地板与门槛平齐。转台与暗室反射面

平齐。

八、 屏蔽门

暗室装有气动门。门的尺寸为 1.2m×2m。屏蔽门内侧 装有吸收体。门的操

作应灵活、方便。门可在暗室内外开启和关闭。屏蔽门的屏蔽效能与暗室的屏蔽

体相当。屏蔽门底部高度与控制室高架地板高度一致。门上装配有测试指示灯一

盏。

九、 转台

转台为嵌入式转台，金属台面。安装后台面与地板平齐。转台中心为连结点

（connecting point）装有两组单相电源插座（16A）、一组三相电源插座（32A）、

一组四芯网线插座、一组两芯电话插座。转台与暗室的反射面应通过接触环连接。

每个接触环间的距离应小于 50cm。转台的技术要求见下表 2：

十、 天线升降塔

在天线升到顶部时，不应有倾倒的危险。同时天线在顶部可进行水平垂直切

换。天线塔的底架应安装可移动的轮子，可在暗室内自由移动。天线塔的技术要

求见表 3。

十一、控制器

控制器带有 IEEE488（GPIB）接口，可通过计算机进行相应的控制。控制

器面板上有天线高度、转台角度的显示、天线升降控制、天线极性转换、转台左

右转动控制、速度控制等。天线高度显示分辨率为 1cm，角度显示分辨率为 1 度。

控制器通过光纤对转台和天线塔进行控制。与 控制器能与 R&S  公司的测试软件

ES-K1 配合使用。基本要求见表 4。

十二、 滤波器

1） 电源滤波器（插入损耗 14K-20G 100db）

电源滤波器能满足 MIL STD 22 的要求。按照 CISPR17 测量的插入损耗在

14kHz~18GHz 频率范围内不小于 100dB。滤波器能承受.1500V 的耐压试验。所

需的滤波器数量见表 5。

十三、 1.监视器

电波暗室内放置一台 17 寸单色监视器。监视器输入端通过 75Ω的同轴电

缆连接到测量接收机的视频输出端。

2.闭路电视

监控系统包含以下设备：

彩色摄像机一个(Panasonic 产)

17”彩色监视器两台

悬挂装置

同轴电缆

十五、火灾及烟雾传感器

暗室安装有火灾及烟雾传感系统。

十六、 照明

暗室具有照明装置。照明装置使用不产生电磁骚扰的卤素灯。照明装置安装

于暗室的顶部。照度为 200lx，数量为 4 只。暗室的照明装置的开关安装在门边

或控制室内易于控制的位置，分两路控制。

十七、  剩余场强

暗室建好后，转台转动、天线升降、监视器工作、摄像机工作等暗室内设施

正常工作，所用的测试系统测不到骚扰信号，既剩余场强小于接收机 ESI26 的本

机噪声。

十八、工期和验收

整个电波暗室工期为 90 个工作日。

隔离度测试：广东省计量院

场衰减、场均匀性用户自测

7 工程质量和保修

1. 暗室质保期 5 年。

2.  电气部分 2 年