前言

首先，感谢您购买上海立润机电设备有限公司的产品。

在您使用本公司的压片机之前，请详细阅读本说明书，并按照操作规程正确使用仪器设备。

声明：

由于产品的更新换代，手册的内容可能与您的最新产品有稍许差异，在您第一次使用时请咨询现场服务人员。在你以后的使用中，如果发现问题，请及时与我公司联系，我们会竭诚为你服务。

另外，由于编写者水平有限，手册中难免有不足之处，欢迎指出。

上海立润机电设备有限公司

目 录

| 第1章 | 设备用途和适用范围 | …………………………………………… 1 |
| --- | --- | --- |
| 第2章 | 设备结构、特点功能及适用方法 | …………………………………………… 1 |
| 第3章 | 操作说明 | …………………………………………… 1 |
| 第4章 | 注意事项 | …………………………………………… 2 |

- 设备用途和适用范围

本型号压样机是根据光谱分析仪对送检试样的要求而配套的试样专用制样机械。其设备主要功能：把粉末试样结合硼砂压制成符合要求的光谱试样。

- 设备结构、功能特点及适用方法

1）整机设备由设备本体、液压站、摆臂、模具、PLC显示屏、电气自动控制系统组成。

2）各部件机构主要功能和使用方法：

① 液压站主要产生油压，通过模具压制粉末试样。液压站的输出压力出厂时以调整为液压系统最高限压，用户不可随便调。

② PLC显示屏显示保压时间、下降时间、取样时间、返还时间。回油过滤器更换提示。其中返还时间决定每次开始时下压头位置的高低。

③ 用户根据工艺要求设定以上时间参数。

时间参数设定方法：按设定键 SET，光标指示需要设定的参数，设定完参数后按确认键 ENT，光标自动跳到下一个参数，无光标时，说明4个时间参数都设定完成。若需更改参数，则重复以上动作。

④ 回油过滤器更换提示灯跳闪则应该更换回油过滤器。

- 操作说明

1）合上电源开关（电器开关箱右侧），显示屏亮。

2）打开摆臂（摆臂碰位置开关）

3）加入试样粉末入模具。

4）压模具上盖

5）合上摆臂

6）按启动按钮，压样机开始自动压样：

模具下压头上升 → 压力达到设定值后进行保压 → 保压时间到自动下降

卸压 → 推开摆臂，再按启动按钮 → 模具下压头上升顶出成型试样          保持数秒取样时间便于操作人取走试样 → 下压头自动返还至合适位置（通     过设定返还时间来决定位置高低）为下一次操作作准备

7）再制作试样重复以上过程

8）若工作需要按点动上升按钮，则下压头上升，松开按钮则停止上升。

9）若工作需要按点动下降按钮，则下压头下降，松开按钮则停止下降。

10）若有异常情况方式，则按停止按钮，设备停止工作。故障情况排除后，再开启设备。

11）工作结束，断开电源开关，防止无关人员误操作。

12）紧急情况时按停止按钮中止工作。

- 注意事项

1）设备安装时，应该保证安置平稳，或放橡皮垫子。并在四周留有维修空间。

2）为保证安全，设备加压或保压时，眼睛不要平视模具。

3）液压站的输出压力出厂时以调整为液压系统最高限压，用户不可随便调。首     次安装时，若无压力输出则可能为电源相序接反，改接即可（电源线任意二     根互换）。液压油为46#抗磨液压油。

4）使用一段时间后，由于粉末会渗透到模具下压头与模具套的缝隙间，模具会     出现不活络现象，应该取出模具，及时清洗（建议用酒精）

5）模具取出方法：

① 用6MM内六角扳手松开模具锁紧螺丝，螺丝在模具压板的正前方。

② 模具套向逆时针方向旋转90度，模具套正上面有一个小缺口正对操作         者。

③ 往上拿出模具（套）。

6）模具安装方法：

① 模具套正上面有一个小缺口正对操作者。

② 模具放入模具压板。

③ 模具套向顺时针方向旋转90度，并锁紧螺丝。

主要配置及参数

| 规格型号 | GPY-I |
| --- | --- |
| 电机功率 | 1.5KW |
| 最大压力 | 40t |
| 电压 | 380V |
| 液压油 | 46# |

| 装箱单 |
| --- |
| 压样机 | 1台 |
| 说明书 | 1份 |
| 6MM内六角扳手 | 1把 |
| 机箱钥匙 | 1把 |
| 粉末漏斗(配压棒) | 1套 |

质量保修期：  1年(人为故障及使用不当除外)

您已将本手册阅读完毕，祝工作愉快，

谢谢！