GS－ⅢD 恒流大气采样器

# 一、概述：

GS－ⅢD 恒流大气采样器(以下简称仪器)是新一代智能型产品。仪器完全可以取代常规的大气采样器，本仪器符合《JJG 956-2013国家计量检定规程》中增加负载检测的要求，并适应《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010年版)的恒流采样要求。它是工程质量室内检测、环境监测站、疾病控制中心、科研单位、大专院校、工矿企业环保人员短时间采集空气中TVOC、苯、氨4/ 甲醛、 NOX、SO2、Hg2、CL2、H2S等等有害气体的平行样品或采集两种不同有害气体样品必备的采样设备。

仪器采用了高精度双流量模块、双微型真空泵、双吸收、双干燥瓶的气路结构。在采样过程中，两路采样流量互不干扰，始终以恒定的流量采样。仪器是一种创新型产品，它可以取代早期常规的使用玻璃转子流量计的老式仪器，特别能适应需要恒定流量采样的场合，仪器主要有以下的先进性。

☆  显示功能：

1）单独或同时显示左路和右路的采样流量、采样时间，采样序号；

2）大气采样和流量校验时无需进行温度压力修正；

☆  优异的恒流特性：无论在空载还是在一定的负载下，本仪器都将以稳定的流量进行采样，不会受负载的大小而影响流量的稳定性和准确性；

☆  微型真空泵具有流量稳定性好、噪音低、寿命长、体积小，重量轻特点；

☆  常温体积和标态体积的显示：一旦采样结束，仪器即刻显示采样环境条件下的体积V和（0℃）时的标态体积Vnd，在现场，用户不必要再去测量环境温度和大气压；

☆  定时选择：任意设定，每一路采样的定时时间可以选择相同，也可以不同；

☆  重复采样：若采样流量、定时时间相同，在上一次采样结束后，可以直接按【泵开关】继续采样；

☆  数据查询和删除功能：具有采样数据的长期存档、调用和删除功能。

☆  提醒功能：

1）当电压较低时：仪器有显示电压高低的图标，清晰直观，一旦电压低于锂电池规定值，显示屏将会有【电量不足！请充电！】的提醒；

2）当负载过大时：当外接负载过大，仪器将出现【左路（或右路）负载过大！】的提醒。

3）当采样将结束时：当剩余时间到30秒时，仪器会有蜂鸣音提醒。

☆  电源：采用机内高性能锂电池供电，使用时间（5～10）小时以上；

☆  具有三脚架与仪器的的快速连接的优点：在几秒钟内即可快速固定仪器。

# 二、主要技术指标：

| 采 样 流 量 | (0.2～1.5）Ｌ/min （双路） |
| --- | --- |
| 流 量 示 值 误 差 | ±5％ |
| 承 载 能 力 | B类（4.5kpa） |
| 流 量 稳 定 性 | ±5％ |
| 定 时 设 定 | 9 小时59分59秒（任意设定） |
| 负 压 | > 50kPa |
| 电 源 | 锂电池12V /2600mAH |
| 电池使用时间 | 单路10小时以上； 双路5小时以上 |
| 主 机 重 量 | 约2.5 kg |
| 主机参考尺寸 | 230×130×160（ｍｍ） |
| 负 载 流 量 | (1.5～0.2)Ｌ/min范围内，克服阻力大于 (7～30) kPa，流量在0.5Ｌ/min时 > 20kPa |

三、使用方法简介：

- 仪器外形图

1.1 仪器的外形结构和标注见（图一）和（图二）。

（图一）仪器正面图                                    （图二）仪器背面图

1）电源开关2）采样瓶、吸收瓶支架 3, 4）干燥瓶 、吸收瓶 5，6）干燥瓶、吸收瓶7）彩色显示屏 8）按键  9）三脚架

2. 按键操作

2.1按键：本仪器的采样操作主要使用七个按键（见右图）。

3. 显示器操作

显示器具有四个主菜单：● 大气采样 ●流量检测 ● 数据查询 ● 数据删除；

二个辅菜单：● 定时采样 ●不定时采样

仪器配套总目录：

1、主机	一台    6、连接橡胶软管　	四根

2、铝合金箱	一只    7、夹子　	二只

3、气体吸收瓶 干燥瓶	各二只  　8、使用说明书	一份

4、小螺丝刀　	一把    9、产品合格证	一份

5、橡胶软管	四根

注：▲若用户需要三角架与本所销售科联系另行购置，

本所愿为广大用户服务，该产品在一年内若发生质量问题，本所负责免费修理，并为广大用户提供易损零部件。