|  | EV-2800 扫描型可见分光光度计 EU-2800 扫描型紫外可见分光光度计 |
| --- | --- |
|  | ※仪器功能： 光度测试，定量测试（标准曲线），波长扫描（光谱扫描），时间扫描（动力学），核酸蛋白测试，多波长测试，系统应用等。 |
|  | ※联机功能：（选配PC扫描软件） 光度测试，定量测试（标准曲线），波长扫描（光谱扫描），时间扫描（动力学），核酸蛋白测试，数据处理、图谱处理、报告打印等。 |
| ※仪器特点： 大屏幕点阵式液晶显示，数字式薄膜按键输入； ARM处理器，高精度AD，高运算速度，海量数据存储； 丰富输入输出接口，支持U盘功能； 加厚底板和光学支架，进口关键零部件，经久耐用； 高精度，低杂散光，低噪声。 |
| ※技术指标和基本参数： 定量机型 EV-2800 EU-2800 分光方式 单光束 光谱带宽 1.8nm 波长范围 320-1100nm 190-1100nm 波长准确度 ±0.5nm 波长重复性 ≤0.2nm 光度范围 0-200%T，-4­4A 光度准确度 ±0.3%T 光度重复性 ≤0.15%T 杂散光 ≤0.05%T 基线平直度 ±0.002A 基线漂移(稳定性) ±0.001A/h 噪声 ±0.001A 分光元件 高性能1200条/mm光栅 检测器 进口硅光二极管 光源 进口长寿命钨灯、氘灯 显示 大屏幕点阵式液晶 键盘输入 数字式薄膜按键 输入输出接口 串口，USB口 电源 AC 90-250V，50/60Hz 尺寸 545*468*245mm 重量 20kg |

|  | EU-2800R/EU-2800RA/EU-2800RS 扫描型准双光束紫外可见分光光度计 |
| --- | --- |
|  | ※仪器功能： 光度测试，定量测试（标准曲线），波长扫描（光谱扫描），时间扫描（动力学），核酸蛋白测试，多波长测试，系统应用等。 |
|  | ※联机功能：（标配PC扫描软件） 光度测试，定量测试（标准曲线），波长扫描（光谱扫描），时间扫描（动力学），核酸蛋白测试，数据处理、图谱处理、报告打印等。 |
| ※仪器特点： 准双光束光路（双光束比例监测）能补偿光源变化的影响，有效的抑制漂移。 1.0nm带宽机型和可变带宽机型应用范围更广，完全满足药典规定的带宽要求。 大屏幕点阵式液晶显示，数字式薄膜按键输入。 ARM处理器，高精度AD，高运算速度，海量数据存储。 丰富输入输出接口，支持U盘功能，高精度，低杂散光，低噪声。 加厚底板和光学支架，进口关键零部件，经久耐用。 |
| ※技术指标和基本参数： 定量机型 EU-2800R EU-2800RA EU-2800RS 分光方式 准双光束比例监测 光谱带宽 1.8nm 1.0nm 0.5,1,2,4,5nm可调 波长范围 190-1100nm 波长准确度 ±0.3nm 波长重复性 ≤0.2nm 光度范围 0-200%T，-4­4A 光度准确度 ±0.3%T 光度重复性 ≤0.15%T 杂散光 ≤0.03%T 基线平直度 ±0.0015A 基线漂移(稳定性) ±0.001A/h 噪声 ±0.0005A 分光元件 高性能1200条/mm光栅 检测器 进口硅光二极管 光源 进口长寿命钨灯、氘灯 显示 大屏幕点阵式液晶 键盘输入 数字式薄膜按键 输入输出接口 串口，USB口 电源 AC 90-250V，50/60Hz 尺寸 545*468*245mm 重量 20kg |

|  | EU-2800D/EU-2800DA/EU-2800DS 扫描型双光束紫外可见分光光度计 |
| --- | --- |
|  | ※仪器功能： 光度测试，定量测试（标准曲线），波长扫描（光谱扫描），时间扫描（动力学），核酸蛋白测试，多波长测试，系统应用等。 |
|  | ※联机功能：（标配PC扫描软件） 光度测试，定量测试（标准曲线），波长扫描（光谱扫描），时间扫描（动力学），核酸蛋白测试，数据处理、图谱处理、报告打印等。 |
| ※仪器特点： 双光束光路能补偿光源变化，有效抑制漂移，还能补偿空白溶液变化，特别适合长时间测试。 1.0nm带宽机型和可变带宽机型应用范围更广，完全满足药典规定的带宽要求。 大屏幕点阵式液晶显示，数字式薄膜按键输入。 ARM处理器，高精度AD，高运算速度，海量数据存储。 丰富输入输出接口，支持U盘功能，高精度，低杂散光，低噪声。 加厚底板和光学支架，进口关键零部件，经久耐用。 |
| ※技术指标和基本参数： 定量机型 EU-2800D EU-2800DA EU-2800DS 分光方式 双光束光路 光谱带宽 1.8nm 1.0nm 0.5,1,2,4,5nm可调 波长范围 190-1100nm 波长准确度 ±0.3nm 波长重复性 ≤0.1nm 光度范围 0-200%T，-4­4A 光度准确度 ±0.2%T 光度重复性 ≤0.1%T 杂散光 ≤0.03%T 基线平直度 ±0.001A 基线漂移(稳定性) ±0.0005A/h 噪声 ±0.0003A 分光元件 高性能1200条/mm光栅 检测器 进口硅光二极管 光源 进口长寿命钨灯、氘灯 显示 大屏幕点阵式液晶 键盘输入 数字式薄膜按键 输入输出接口 串口，USB口 电源 AC 90-250V，50/60Hz 尺寸 545*468*245mm 重量 20kg |