|  | EV-2200 可见分光光度计 EU-2200 紫外可见分光光度计 |
| --- | --- |
| ※主要特点 大屏点阵液晶，薄膜按键，界面友好，操作简便。 可存储多条标准曲线和测试数据，断电保持。 加厚底板和光学支架，进口关键零部件，经久耐用。 高精度，低杂散光，低噪声。 自动波长设置，自动切换光源，自动暗电流校正和空白校正。 | ※主要功能 光度模式：透过率、吸光度和能量 定量模式：系数法、标样法(标准曲线) 系统应用：暗电流校正、波长校正、光源管理等 时间扫描(动力学)(PC联机功能) 其他功能：数据图谱处理、报告打印等(PC联机功能) |
| ※技术指标和基本参数： 机型; EV-2200; EU-2200. 波长范围; 320-1100nm; 190-1100nm. 分光方式; 单光束. 光谱带宽; 4nm(可选2nm). 波长准确度; ±1.0nm. 波长重复性; ≤0.2nm. 光度范围; 0～200%T，-0.3～3A. 光度准确度; ±0.5%T. 光度重复性; ≤0.2%T. 杂散光; ≤0.1%T. 基线平直度; ±0.003A. 基线漂移(稳定性); ≤0.002A/h(500nm，0A，开机预热2小时后). 噪声; ±0.001A(500nm，P-P，开机预热半小时后). 分光元件; 高性能1200条/mm光栅. 检测器; 进口硅光二极管. 光源; 进口长寿命钨灯; 进口长寿命钨灯、氘灯. 显示; 128*64点阵式大屏液晶. 键盘输入; 薄膜按键. 输入输出接口; 串口，USB口. 电源; AC 90-250V，50/60Hz. 尺寸; 431*318*195. 重量; 16kg. |