136  丙烯醛检测管说明

| 测定物质 | CH2CH=CHO |
| --- | --- |
| 测定范围 | 0.05-1.8% |
| 取气量 | 100ml |
| 测定时间 | 1分钟/100ml（抽气后放置一分钟看结果） |
| 测定结果计算 （mg/m3） | ＝23300×测定浓度（％）（温度校正后的浓度） |
| 最低检测限度 | 0.0005％（5ppm） |
| 颜色变化 | 黄色→粉红色 |
| 反应原理 | CH2CH=CHO+NH2OH*HCL→HCL+CH2=CHCH=NOH |
| 有效期 | 1年(冷藏保存0－10℃) |
| 使用温度范围 | 0－40℃（温度校正） |
| 其它影响物质 | 影响浓度（ppm） | 影响结果 |
| CH3COCH3 | 20 | 指示偏高 |
| CH3CHO | 70 | 指示偏高 |
| CH3COC2H5 | 60 | 指示偏高 |
| (CH3)2CHCH2COCH3 | 500 | 指示偏高 |
| 测定操作 | ①打通检测管两端 ②按检测管上箭头方向将其插入吸气泵前端 ③将红线与轴线对齐 ④根据所需检测范围抽取定量气体。 ⑤抽取100ml气体时手泵的红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中，需要多次采集气体时将手柄推回去，同样方法采集即可 ⑥取下检测管，读值 |
| 备注 | 温度校正值：见温度校正表 |