102SA  丙酮检测管说明

用途：

用于检测空气的丙酮浓度，并可利用换算刻度检测四氢呋喃的浓度。

规格：

| 样本采集量 和 检测范围 | 检测气体名称 | 100ml | 50ml（注1） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 丙酮 | 0.1~2.0%(试管刻度) | 1.0~5.0%(换算刻度I) |
|  | 四氢呋喃 | 0.2~3.0%(换算刻度II) | 0.1~2.0%(试管刻度III) |
| 检测时间 | 1.5分钟/100ml |
| 检测限度 | 200ppm(丙酮) 20ppm（四氢呋喃） |
| 检测剂变色 | 桔色→深棕色 |
| 使用温度范围 | 0~40℃（需温度补正） |
| 温度影响 | 无 |
| 反应原理 | 氧化铬被还原 |

干扰气体

| 气体名 | 浓 度(%) | 影 响 |
| --- | --- | --- |
| 酒精类 |  | 指示偏高 |
| 酯 类 |  | 指示偏高 |
| 酮 类 |  | 指示偏高 |
| 芳香族碳化氢 |  | 指示偏高 |
| 卤化碳化氢 | 0.5 | 指示偏高 |

检测顺序
① 用切割槽将检测管的两端折掉。
② 将检测管上的箭头（G→）朝向采集器并安装在上面。
③ 将拉手推入到最里面，使拉手与管身上红色的标记对上。

④ 将拉手迅速拔出到底，拉手被固定。

⑤抽取100ml气体时手泵的红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中

⑥ 取下检测管，根据变色层的长度读取刻度。

注1．当需采集50ml时，③~⑤的操作共要进行4次。温度补正值要乘以0.2。

注2．因本检测管所含水份较多，为防止采集器生锈、泄漏，使用后请在采集上不安装任何东西的状态下，将拉手来回拉5次。

换算刻度

换算刻度I（采集50ml丙酮）

换算刻度II（采集100ml四氢呋喃）

换算刻度III（采集50ml四氢呋喃）

浓度单位

必要时根据下面的公式换算浓度单位：

测量浓度（mg/m3）=测量浓度（％）×分子量/22.4×273/(273+t) ×10000

t：:测定时的室温

| 检测气体名称 | 丙 酮 | 四氢呋喃 |
| --- | --- | --- |
| 分 子 量 | 58.08 | 72.11 |

使用环境

温度：20℃以外的环境时，利用下面的温度补正表进行补正。

丙酮的温度补偿表(20℃标准)

| 读取值 （％） | 真实的浓度（％） |
| --- | --- |
|  | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ |
| 2.0 | － | 2.38 | 2.00 | 1.78 | 1.60 |
| 1.5 | 2.20 | 1.76 | 1.50 | 1.30 | 1.16 |
| 1.0 | 1.44 | 1.18 | 1.00 | 0.86 | 0.76 |
| 0.5 | 0.72 | 0.60 | 0.50 | 0.42 | 0.36 |
| 0.2 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.14 |
| 0.1 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |

四氢呋喃温度补偿表(20℃标准)

| 读取值 （％） | 真实的浓度（％） |
| --- | --- |
|  | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ |
| 5.0 | 6.0 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.5 |
| 4.0 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.6 |
| 3.0 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.7 |
| 2.5 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
| 2.0 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
| 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

湿度：无影响。

气压：使用下面的公式进行气压补正。
                  温度补正后的值（ppm）×1013（hPa）÷检测点的气压（hPa）