101S乙炔检测管说明

| 测定物质 | 乙炔 |
| --- | --- |
| 测定范围 | 50～1000ppm |
| 抽取量 | 100mL |
| 测定时间 | 3分钟 |
| 颜色变化 | 淡黄色→褐青色 |
| 检知限度 | 10ppm |
| 使用温度范围 | 0～40℃ |
| 温度影响 | 无 |
| 反应原理 | C2H2+PdSO4+(NH4)2MoO4→Mo3O8 |
| 其它影响物质 | 物质 | 浓度（ppm） | 影响 |
|  | 一氧化碳 | 50 | 全层的绿色变为青色，指示偏高 |
|  | 氢气（40℃以上时） | 10％ | 全层变为青色，指示偏高 |
|  | 不饱和炭水化合物 | 10 | 指示偏高 |
|  | 饱和炭水化合物 | 10 | 指示偏高 |
|  | 硫化氢 | 10 | 变为黑色 |
|  | 氨气 |  | 原色退色显白，只是偏低 |
|  | 氰化氢 |  | 青色变色，指示偏高 |
|  | 二氧化氮 |  | 指示偏高 |
|  | 二氧化碳 |  | 指示偏高 |
| 操作步骤： | ①打通检测管两端 ②按检测管上箭头方向将其插入吸气泵前端 ③将红线与轴线对齐 ④根据所需检测范围抽取定量气体。 ⑤抽取100ml，手泵的红色指示器弹出说明100ml气体完全进入检测管 ⑥取下检测管，即可读值ppm |
| 浓度换算 (mg/m3) | 测定浓度（mg/m3） =1.08×测定浓度（ppm） |
| 使用环境 | 温度：0～40℃无影响 湿度：无影响 气压：气压校正 读取值（ppm）×1013（hPa）÷测定点气压（hPa） |