173SA  检测管说明

| 测定物质 | HCL |
| --- | --- |
| 测定范围 | 20-600ppm (印刷刻度) | 40－1200ppm (读取值×1/2) |
| 取气量 | 100ml | 50ml |
| 测定时间 | 1.5分钟/100ml |
| 检测限度 | 5ppm（100ml时） |
| 颜色变化 | 紫色→粉红色 |
| 反应原理 | HCL指示剂变色 |
| 有效期限 | 2年 |
| 使用温度范围 | 0－40℃（温度无影响） |
| 湿度 | 无影响 |
| 其它影响物质 | 气体 | 浓度（ppm） | 影响结果 |
|  | H2SO3 |  | 黄色与粉红色2层变色，粉红色的变色层为HCL的浓度的显示 |
|  | H2S | 500 | 无影响 |
|  | CL2 |  | 指示偏高 |
| 操作步骤： | ①打通检测管两端 ②按检测管上箭头方向将其插入吸气泵前端 ③将红线与轴线对齐 ④根据所需检测范围抽取定量气体。 ⑤抽取100ml气体时手泵的红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中 ⑥取下检测管，读值ppm, 如取气量增多则重复②－⑤步 |
| 浓度换算 (ppm和mg/m3之间) | 测定浓度（mg/m3） ＝1.52×测定浓度（ppm） 在取气为50ml测定4-40ppm范围时，结果×2 在取气为500ml测定0.4-4ppm范围时结果×1/5 |
| 使用环境 | 温度：0－40℃使用，温度无影响 |
|  | 湿度：20℃相对湿度80％以下无影响 |
|  | 气压：读取值（ppm）×1013（hPa）÷测定点的气压（hPa） |