134SA  三氯乙烯检测管说明（冷藏保存0－10℃）

| 测定物质 | Cl2C=CHCl 三氯乙烯 |
| --- | --- |
| 测定范围 | 10～300ppm （温度校正浓度×2） | 5～150ppm （印刷刻度） |
| 取气量 | 50mL | 100ml |
| 测定时间 | 1分钟 | 2分钟 |
| 最低检测限度 | 1ppm（采气100mL时） |
| 颜色变化 | 黄色→红色 |
| 有效期 | 2年 |
| 使用温度范围 | 0－40℃（温度校正） |
| 湿度的影响 | 无影响 |
| 反应原理 | Cl2C=CHCl＋PbO2+H2SO4→HCl |
| 其它影响物质 | 物质 | 浓度（ppm） | 影响 |
|  | 氯乙烯 |  | 指示偏高 |
|  | 氯化氢 |  | 指示偏高 |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  | 指示偏高 |
|  | 四氯乙烯 |  | 指示偏高 |
|  | 氯气 |  | 指示偏高 |
| 测定操作 | ① 打通检测管两端 ② 按检测管上箭头方向将其插入吸气泵前端 ③ 将红线与轴线对齐 ④ 根据所需检测范围抽取定量气体。 ⑤ 采气时间见上表 ，抽取100ml气体时手泵的红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中，需要多次采集气体时将手柄推回去，同样方法采集即可 ⑥ 取下检测管，读值。如果取气量增多，则重复③－⑤操作步骤 |
| 测定结果换算 （mg/m3） | 测定浓度（mg/m3） =测定浓度（ppm）×【131.4/22.4】×【273/（273+t）】 t：测定时室温℃ 在取气为50ml测定10-300ppm范围时，结果×2 |
| 使用环境 | 温度：0－40℃ (温度校正) |
|  | 湿度：无 |
|  | 气压：读取值（ppm）×1013（hpa）/ 测定点的气压（hpa） |

温度校正表

| 读取值 （ppm） | 真实浓度（ppm） |
| --- | --- |
|  | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ |
| 150 | － | 162 | 150 | 144 | 142 |
| 100 | 120 | 108 | 100 | 96 | 94 |
| 50 | 58 | 53 | 50 | 48 | 46 |
| 30 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |