600SP/601SP/602SP/603SP2

压缩空气中的不纯物质检测管说明

注意事项：

1．请使用保护手套、保护眼镜。

2．检测剂含微量化学药品，手碰到后请马上冲洗。

3．请在阴凉避光处（0--25℃）保存。

4．请使用北川式压缩空气中不纯物检测套装P-40R。

5．检测后马上读取数值。

用途：

呼吸器用压缩空气中含有的污染物质会对人体产生影响，因此各国均设定了相应的标准。压缩空气中不纯物质用检测管，是利用专用减压阀进行通气，可便捷地检测到压缩空气中的不纯物质。

如表1所示，根据检测的物质，检测管分为4种类型。

性能：

表1  各检测管的性能

| 检测物质 | 一氧化碳 | 二氧化碳 | 油气（oil mist） | 水分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | 600SP | 601SP | 602SP | 603SP2 |
| 检测范围 | 5～100ppm | 100～3000ppm | 0.3～5mg/m3 | 100～1000ppm |
| 检测时间 | 2分钟 | 2分钟 | 25分钟 | 20秒 |
| 检测剂的变色 | 黄色→黑褐色 | 青紫色→淡粉色 | 黄色→淡蓝色*注1 | 黄色→青绿色 |

* 注1： 在检测油气时，由于高压气体容器中的水分，黄色会变为橙色，这种情况不会影响检测。通过淡蓝色的前端读取浓度。

使用环境：

温度：在使用温度范围（0℃～40℃）内无影响。

注意：水分检测管会因空气中的水蒸气而使检测剂变色，

所以在折断检测管后应迅速进行检测。

参考：

表2   呼吸器用压缩空气的规格

| 检测物质 | 德国 DIN3188 | 加拿大 CSA | 英 国 |  |  | 美 国 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BS4275 | BS4001 | CGA”D” | CGA”E” | 海军 | 联邦规格 |
| 一氧化碳(ppm) | 30 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 |
| 二氧化碳(ppm) | 1000 | 400 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 |
| 油气（mg/m3） | --- | 1 | 0.5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 13 |
| 水分（mg/m3） | 20 | 饱和 | 30 | 500 | 饱和 | 饱和 | 饱和 | 饱和 |

检测操作：

表3  各检测管的检测条件

| 检测物质 | 一氧化碳 | 二氧化碳 | 油气（oil mist） | 水分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2次压力 | 0.6 kg/ cm2 （0.059MPa） | 1 kg/ cm2 0.098MPa） | 1 kg/ cm2 （0.098MPa） | 1 kg/ cm2 （0.098MPa） |
| 流 量 | 2L/min | 1L/min | 3L/min | 3L/min |
| 清洗时间 | 1分钟 | 1分钟 | 1分钟 | 3分钟 |
| 通气时间 | 2分钟 | 2分钟 | 25分钟 | 20秒 |

* 连接检测管前要先设定流量。

连接检测管后流量会降低，此时照常通气即可。

① 高压气体容器安装口

② 2次压力表

③ 2次压力阀

④ 流量表

⑤ 流量调节阀

⑥ 切换阀

⑦ 检测管安装口

⑧ 检测管

1．连接专用减压阀与压缩空气容器，打开空气容器的栓盖。

2．将切换阀移至A处，在压缩空气流动的同时，通过2次压力调节阀调节2次压力，并通过流量调节阀调节流量，直至与表3所示的数值吻合，按表3所示的时间进行清洗。

3．清洗结束后，保持切换阀在A的位置，切掉检测管的两端，将箭头朝向气体通气的方向，安装至专用减压阀，向检测管流通空气。此时虽然流量表的显示与设定时相比大大降低，但在此状态下进行通气即可。

4．按照表3所示时间正确通气后，将阀门切换至B的位置，取下检测管，根据刻度读取浓度。