135SB  四氯乙烯检测管说明（0－10℃冷藏保存）

| 测定物质 | Cl2C=CCl2 四氯乙烯 |
| --- | --- |
| 测定范围 | 1～10 ppm （印刷刻度） | 0.2～2.0ppm （温度校正值×0.2） |
| 取气量 | 100ml | 400ml |
| 测定时间 | 1.5分钟/100ml |
| 最低检测限度 | 0.1ppm（采气400mL时） |
| 颜色变化 | 淡橙色→蓝紫色 |
| 反应原理 | Cl2C=CCl2＋PbO2+H2SO4→HCl |
| 有效期 | 1年（冷藏保存0－10℃） |
| 使用温度范围 | 0－40℃(温度校正) |
| 其它影响物质 | 物质 | 浓度（ppm） | 影响结果 |
|  | 三氯乙烯 | 2 | 指示偏高 |
|  | 1，2-二氯乙烷 | 2 | 指示偏高 |
|  | 氯化氢 | 2 | 指示偏高 |
|  | 氯乙烯 | 40 | 指示偏高 |
| 测定操作 | ① 打通检测管两端 ② 按检测管上箭头方向将其插入吸气泵前端 ③ 将红线与轴线对齐 ④ 根据所需检测范围抽取定量气体。 ⑤抽取100ml气体时手泵的红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中，需要多次采集气体时将手柄推回去，同样方法采集即可 ⑥ 取下检测管，读值。如果取气量增多，则重复③－⑤操作步骤 |
| 浓度换算 (ppm和mg/m3之间) | 测定浓度（mg/m3） =测定浓度(ppm)【温度校正后的浓度】×（165.8/22.4）×（273/（273+t）） 在取气为400ml测定0.2－2.0ppm范围时，结果×0.2 |
| 使用环境 | 温度：20℃以外使用温度校正 湿度：无影响 气压：读取值（ppm）×1013（hPa）÷测定点气压（hPa） |

温度校正表

| 读取值 （ppm） | 真实浓度（ppm） |
| --- | --- |
|  | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ |
| 10 | 12.5 | 11.3 | 10 | 9.4 | 8.7 |
| 9 | 11.9 | 10.5 | 9 | 8.5 | 7.9 |
| 8 | 9.4 | 8.7 | 8 | 7.5 | 7.0 |
| 7 | 8.2 | 7.6 | 7 | 6.6 | 6.2 |
| 6 | 7.0 | 6.5 | 6 | 5.6 | 5.2 |
| 5 | 5.8 | 5.4 | 5 | 4.8 | 4.3 |
| 4 | 4.6 | 4.3 | 4 | 3.8 | 3.5 |
| 3 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.6 |
| 2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.7 |
| 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.0 | 0.9 |