182SB  臭氧检测管说明

| 检测对象 | O3 |
| --- | --- |
| 测定范围 | 10－100ppm (读取值×2) | 5－50ppm （印刷刻度） | 2.5－25ppm （读取值×1/2） |
| 取气量 | 50 ml | 100 ml | 200 ml |
| 测定时间 | 1.5分钟/100ml |
| 颜色变化 | 蓝色→淡黄色 |
| 检测限度 | 1 ppm（100ml取气量时） |
| 有效期 | 2年 |
| 使用温度范围 | 0－40℃ (温度无影响) |
| 湿度影响 | 无影响 |
| 其它影响物质 | 名称 | 浓度（ppm） | 影响结果 |
|  | NO2 | 10 | 变色层不明显，指示偏高 |
| 测定操作 | ① 打通检测管两端 ② 按检测管上箭头方向将其插入吸气泵前端 ③ 将红线与轴线对齐 ④ 根据所需检测范围抽取定量气体。 ⑤ 抽取100ml气体时手泵的红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中，需要多次采集气体时将手柄推回去，同样方法采集即可 ⑥ 取下检测管，读值ppm 取气量增多时重复3－5步骤。 |
| 测定结果换算 （mg/m3） | 测定浓度（mg/m3） =2.00×测定浓度（ppm） 在取气为50ml测定10-100ppm范围时，结果×2 在取气为200ml测定2.5-25ppm范围时，结果×1/2 |
| 使用环境 | 温度：0－40℃ (温度无影响) |
|  | 湿度：无 |
|  | 气压：读取值（ppm）×1013（hpa）/ 测定点的气压（hpa） |