ZDG-3040总氮在线分析仪

系统概述 过硫酸钾氧化剂和水样在高温高压条件下，水样中的各种含氮化合物经过过硫酸钾氧化消解转变成硝酸盐。在酸性条件下，硝酸盐与特性显色剂进行显色反应，颜色的深浅与水样中总氮含量成正比，通过光度法测量反应产物的吸光度值，从而得到样品中的总氮含量。如果是测量硝酸盐氮，则无需进行氧化反应便可以直接测量水中的硝酸盐氮。 系统特点 水样预处理装置采用免维护设计，可确保预处理装置维护周期超过半年时间。 化学消解时间可以调整，测定过程及结果完全满足相关国家标准。 3.全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性，目前测量重现性可达到 3%。 4.全自动运行，无需人员值守，可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。 5.在线监测方式多样化，可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。 6.自动漏液报警功能，当出现试剂泄露时，仪器自动报警，提示用户进行维护。 技术参数 ● 测试方法：过硫酸钾比色法 ● 测试量程：0～2\10 \50mg/L ● 准 确 度：＞100mg/L:＜10%读数；＜100mg/L:＜±1mg/L ● 重 复 性：＞100mg/L:＜5%读数；＜100mg/L:＜±1mg/L ● 响应时间（90%）：可根据水样自行调整， 最少30min ● 测试方式：定时、等间隔、手动 ● 试剂消耗：每天测量24个样，一年只需要购买一次试剂 ● 维护方式：自维护，用户维护间隔>5个月 ● 自我监测：自我监测泄漏；仪器状态自我诊断 ● 模拟输出：4---20mA模拟输出 ● 继电器控制：2路24V 1A继电器高低点控制 ● 数据传输方式：RS232，RS485，GPRS ● 显示：8.0寸大屏LCD触摸屏，分辨率800×600 ● 数据存储：五年有效数据 ● 试剂更换：试剂重复利用 ● 工作温度：+0～40°C ● 电 源：220 ±10% VAC；50-60Hz ● 功 耗：约100 VA ● 尺 寸：500mm×1650mm×350mm ● 重 量：约70Kg