透皮扩散仪

TP-01型

沈阳天美达科学仪器有限公司

药物透皮吸收扩散装置 TP-01型

使用说明书

简介：药物透皮吸收扩散装置 TP-01型 是用于药物透皮给药研究的专用装置。

适用于医药大专院校、医药行业、医药科研机构关于药物透皮给药的研究。具有立、卧式一体两用功能。属于干式药物透皮吸收扩散装置，无湿式干扰问题。由于没有水蒸气的干扰，皮质使用时间延长。实验条件与实际现场条件一致，数据可靠。可以设定准确的转数，有数码管显示可见，保证实验条件的正确，重现性可靠。搭载台与供电一体化，体积小。操作简单，可靠。是药物透皮仪TM-1的升级换代产品。

药物透皮吸收扩散装置 TP-01型组成及使用如下：

1  扩散池供电搭载台  （ 含磁力电机供电电源 ）

可满足四套卧式玻璃扩散池同时按装使用, 搭载台翻转后也可满足八套立式玻璃扩散池同时按装使用（可以扩展至十套立式玻璃扩散池同时使用）。

可以调节磁力电机转数350-1100转/分（±10）。立式扩散池实验时，不易加大磁力电机转数，特别是小体积扩散池时，加大转数其液面上部会出现旋涡空间，影响实验效果。卧式扩散池不会出现上述现象。

供电：220V±10% 50Hz   可供8-10个磁力电机电源   可调磁力电机转数。

供电搭载台的接地线的连接：将接地线的端子，可靠地连接在安全接地线上。

- 磁力电机

可供立式及卧式扩散池使用，转数可调，可带动10mm磁力搅拌子转动。

磁力电机的转数，依电压与转数的转换表见附表1。

- 正、倒数计时器

电子式、附记忆、附时钟（1秒-24小时）、附磁铁、 超大声、可移动随身携带。可定时，声音提醒。

4  可选外循环超级恒温水浴

用于供给立、卧式扩散池热源。由硅胶管（11）连接。恒温水浴箱控温范围：室温～60℃可调，并实时数字显示，控温误差不超过±0.05℃。

5  皮套  用于固定立式扩散池用

6  立、卧式玻璃扩散池内置磁力搅拌转子 。

用于放入扩散池(供给池及接收池)中搅拌溶液用。

7  立式扩散池

水套循环加热方式，依序排除循环液中的气泡。

8  立式扩散池 PP紧固卡套

PP紧固卡套用于固定玻璃的扩散池用，优点保温扩散池，可以均匀紧固扩散池。安装卡皮时，注意压住皮时，PP紧固卡套上卡套不转动，以免皮、鼠皮、角膜等变形，下卡套转动紧固。

9  立式扩散池的气泡排除

注意倾斜立式扩散池排除接受池液中的气泡。

10   可选专用透皮仪的夹皮的聚四氟垫。

孔直径5-10mm，  专用透皮仪的夹皮的聚四氟垫。可用于小面积透皮实验，如舌系膜、眼角膜------等。  优点透皮实验的面积准确，实验重现性好。

11   扩散池间循环水连接软管

硅胶管 φ10*2  4米长 。根据需要截取长短。

12   扩散池与循环水浴间连接软管

硅胶管 φ10*2  。据实际情况自行剪接。硅胶管可耐温200℃，使用寿命长。

13   取样

用PTFE(聚四氟乙烯)取样管+注射针头，插入立式扩散池侧管内，用玻璃注射器（0.5或1ml）吸取扩散池中的接受液。

14  搭载台标签指示

电源指示---220V电源指示

电机电压调节---调节磁力电机电压用，正时针为增加，即加大转数。

电机电源指示灯---磁力电机电源指示。

（立式透皮扩散仪）---正向字时为使用立式扩散池实验。

（卧式透皮扩散仪）---正向字时为使用卧式扩散池实验。

数码管电源指示表---显示供给磁力电机的直流电压。

两块数码管电源指示表，无论使用卧、立式（正反位）时，只显示一块表。

技术参数：

1 立式、卧式两用搭载台：

一个搭载台上面、下面可以分别用于立式透皮扩散池或卧式透皮扩散池的实验。

2 加热系统：

立式、卧式透皮扩散池均带水夹套,采用外循环超级恒温水浴加热系统。温控范围：室温+5°C -60°C。温控精度：±0.05°C。

3 卧式扩散池体积：4ml/12ml。可定制任意体积规格。

- 立式扩散池体积：7ml。可定制任意体积规格。

- 立式透皮扩散池：8套。可以扩展至10套。

- 卧式透皮扩散池：4套。

- 磁力电机数量：8套。

- 磁力电机转数：300-1100r/min可调。

- 正倒计时电子式计时器：附记忆、附时钟（1秒-24小时）、附磁铁、 超大声、可移动随身携带。可定时，声音提醒。

- 可选附件：小面积夹片，Φ3、Φ5、Φ8mm的聚四氟乙烯夹片，用于眼角膜、舌及口腔黏膜等。

附表：１

沈阳天美达科学仪器有限公司

单位地址：沈阳市和平区太原南街90号商贸国际B座1101室

Email:tm888@vip.sina.com    QQ:953786446  2979177829

网  址：仪器信息网  沈阳天美达科学仪器有限公司

电 话：4000242911  024-23517766  23515598  23528877

传 真：024-23515598