BWBOX01污染度检测仪

颇尔BWBOX01便携式污染检测仪颇尔黑白箱 显微镜法颗粒计数器 颗粒度计数器 颗粒度仪  NAS1638

BWBOX01便携式污染检测仪颇尔黑白箱

适合于DL432-92方法要求 
精确目测5～150μm颗粒污染情况 
颗粒成份一目了然，快速分析污染级别 
操作方便，快捷适用 

颇尔便携式污染检测仪（有称黑白箱）的设计使你进行： 
• 现场检测并且测出系统液压的清洁度等级；  
• 并能看到颇尔过滤滤材在去除系统中污染颗粒的效率。 
   
1．开始 
1.1 含元件请参见图，元件型号请见附录。在使用该仪器前请熟悉元件型号及其名称。 
1.2 检查一下未用过的分析膜片，使膜片盒保持清洁和足够的溶剂并在出差前检测电筒是否可用 
1.3 将箱中的一个取样瓶定为废液收集瓶并贴上标签，此瓶用于收集在油箱中取样前冲洗软管用的废弃流体。 
1.4 箱中应保留一份油液污染度比较样本和操作指南，这些就放在泡沫塑料和后面。 
2. 获取油样 
2.1 液样的获取必须从系统要在系统的操作温度下取样，即在系统操作过程中或系统刚刚停止即刻取样。 
在取样阀取样 
在用取样阀之前，要把阀外面的脏物擦掉，打开阀让足够的液体（大约500ml通过阀门流进废弃容器或流回油箱，这样在你取样前会先冲掉存在阀中的污染物，把液样收集到干净的瓶中后把瓶盖盖好关上取样阀，当灌取样品时请勿调节取样阀） 

油箱中取样 
当从油箱或集油槽中取样时，先把软管的一端插入真空泵突起的圆口内，将软管一直推进直到从真空泵底部伸出并拧紧端盖（顺时针），再将集液瓶旋拧到真空泵上，把软管的另一端插进油液中液位的一半开始操作真空泵，当达到瓶中的2/3液位时，把瓶子从真空泵上拧下，把液体倒入集液槽然后拧上第二取样瓶抽取第二个液样，取下取样瓶盖上瓶盖。 
2.2 不要破坏软管连接或管件进行取样 
2.3 要保持取样瓶清洁，取样前再打开，取样后立即盖上。 
2.4 液样不要取得过满，取样在1/2至2/3液位之间即可，距瓶口不高于1/2英寸。 
2.5 若取油样较多时，则需贴清标签。 

3. 准备抽取油样 
3.1 将溶剂过滤器插到冲洗瓶嘴上，溶剂过滤器开口较大的一端插到冲洗瓶嘴上，确保通过过滤器的正确流向并使溶剂不含污染颗粒。 
3.2 支起真空泵，集液瓶及如图2所示漏斗套件。 
3.3 所有与油样接触的元件和容器须在通过分析膜片前完全用过滤的溶剂冲洗一下（要有一个容器盛接）。冲洗后的漏斗要用铝泊盖住。 
3.4 根据液体的种类选择合适的膜片和溶剂。 

分析膜片 
a) 1.2微米带格膜片用于除磷酸脂，酒精和燃料。这些应该用PALL 1.2微米无格尼龙膜片（兼容性）。 
b) 对于污染严重的液体。这需要抽取25ml，1.2微米膜片使用起来有些困难，如有可能，则用PALL 的5.0 微米的膜片。 

溶剂 
a) 建议使用PF脱脂剂（PT科技公司生产）作为石油基液压油，润滑油和磷酸脂的溶剂。注意油漆稀释剂矿物醇（无腊克或以丙酮为主体的稀释剂）作为替代品。 
警告：矿物醇是易燃物，故使用这类溶剂时应采取预防测试。 

b) 对于水乙二醇，高水基液体和乳化剂建议使用水作为乳化剂。 

3.5 用镊子从盒中取一膜片。清清夹住其边缘。用过滤后的溶剂浸湿后放到漏斗座上，将清洗后的漏斗放在基座上顺时针旋转后锁定。 
注意：仔细辨认膜片，隔膜纸是腊纸制成的。 

4. 抽取油样程序 
4.1 用力摇晃取样瓶使污染颗粒均匀悬浮在样中 
4.2 将约1/8英寸滤后溶剂倒入漏斗润湿膜片 
4.3 将油样倒入漏斗25ml处再加些溶剂到漏斗使液样易流并将液体从膜片上冲掉。 
4.4 抽到真空泵，使用液下流。先通过漏斗过滤油液后内壁，这样残存在上的污物就会被冲到膜片上，用足够的溶剂彻底的冲洗油样膜片上溶剂。（最少25ml） 
注：冲洗液要直支漏斗内壁，而不要直对膜片，否则膜片的污染颗粒的分布将被打乱。只有当液样在1/4”时才能冲洗或填加溶剂到漏斗内。 
4.5 过滤液样至膜片干燥，为加速干燥，在称开漏斗前多抽5-10次真空泵。 
4.6 用镊子夹住膜片的边缘（这样以防颗粒分布不被打乱）放到膜片盒内。 

5. 观察膜片上的颗粒 
5.1 打开膜片盒，将其放在显微镜下。 
5.2 将电筒放到架上，打开开关。调整光柱使膜片能接受最大光亮。 
5.3 通过旋转显微镜边上的旋钮来调整显微镜的焦距，慢慢转动膜片盒以观察膜片上颗粒的全貌。也可以用镊子夹住膜片边缘慢慢移动膜片来观察。 
注：对于每个比例尺为01mm*100，每小格为10微米， 对于每个例尺为001*50，每小格为25微米。 

6. 大约的污染度等级（用PIHC液体污染度比较样本） 
PIHC油液颗粒污染比较样本能使人得出系统油样的大约颗粒数。另外，普通污染颗粒能被看出来。比较用样本由两部分组成：其一是展现不同的污染度等级。第二部分是显示发现的普通污染物。 

确定污染度等级 
a) 通过显微镜观察膜片的代表区域。查看比较用样本中与此类似的图片。记下ISO等级。这就是大约的系统污染度等级 
b) 样本中显微镜照片是通过抽取25ml液样而获得。如果你没能过滤25ml 液样而过滤了不同量的液样，刚需要相应调整PALL污染度等级。 
注：除非迫不得已，请勿使用不够25ml的液样 
例如：如果液样太脏而没有足够25ml，你也许只用一半而抽取。因此，当你和显微镜照片进行比较时，一定要调整PALL代码类弥补不足量的液样。因为你用一半的液样，而实际污染水平是两倍高。因为颇尔污染等级代码的提高代表污染度水平。所以你必须提高一个等级 

确定污染形成 
a) 有比较样本可确认一般污染颗粒。 

附录 
备件 

定货号系列描述注 
1198909 HPCA 1.2微米PALL尼龙膜片（1） 
1196751 HPCA 5微米PALL尼龙膜片（1） 
1319910 HPCA 1.2微米带格膜片（1） 
1314826 HPCA 提箱 
1196757 HPCA 分配瓶、溶剂 
1196749 HPCA 镊子 
1196759 HPCA 漏斗及过滤基座 
1315823 HPCA 箱中填充物 
1196754 HPCA 显微镜 
1196753 HPCA 膜片盒（2） 
1303332 HPCA 已洗过的样瓶（3） 
1303318 HPCA 油箱取样管（84”） 
1196747 HPCA 溶剂容器 
1314920 HPCA 基座 
1303327 HPCA 真空泵 
1331590 HPCA 溶剂过滤器（4） 
无  HPCA 笔式电筒（5） 

注： 
（1） 100片为最低限 
（2）50片为最低限 
（3）24片为最低限 
（4）6片为最低限 
（5）无型号，可在国内采购

BWBOX01污染度检测仪    HPCA-2污染度检测仪  油液颗粒度检测仪、油液颗粒计数器、油液颗粒技术系统、油液粒子计数器、油液颗粒度分析仪，颗粒度检测仪、颗粒计数器、油液激光颗粒计数器、颗粒计数系统、自动颗粒计数器便携式污染检测仪油污染度检测仪  美国 PALL 便携式污染度检测仪HPCA-2  显微镜法颗粒计数器  美国HPCA-2便携式油污染度检测仪  美国颇尔 PALL HPCA-2便携式污染度检测仪  美国PALLHPCA-2油污染度检测仪（黑白箱）BWBOX01黑白箱    BWBOX01颗粒度检测仪     BWBOX01显微镜法颗粒计数器   BWBOX01清洁度检测仪

美国HPCA-2油污染度比较显微 （带分级标准模板）HPCA-2 便携式污染度检测仪 显微镜法，适合于DL432-92方法要求；精确目测5～150μm颗粒污染情况  HPCA-2 显微镜污染度检测仪  HPCA显微镜污染度检测仪  美国HPCA-2便携式油品污染检测仪  HPCA-2显微镜法颗粒度仪  显微镜法污染度检测仪油品分析仪HPCA-2 黑白箱 HPCA-2 便携式污染指数仪 美国便携式油污染度仪BH20-TP591  便携式

污染分析仪便携式油品污染度检测仪  美国黑白箱（便携式污染检测仪）带油样污染评定标准显微镜法颗粒计数器 HPCA-2滤膜显微镜分析系统  HPCA-2 便携式清洁度检测仪 HPCA-2油脂污染度检测仪  HPCA-KIT-2

HPCA-2便携式污染检测仪 黑白箱 显微镜法颗粒计数器