# 自动电位滴定仪

# 型号：GT-200

多彩的滴定使外观更加新颖且易于操作。用简单操作（快速型）可供多种滴定迅速地进行。并且，也便于根据各种选装件进行自动化和溶媒抽出。

### 仪器特点

- 滴定管附带键盘和显示功能，因而可进行单体操作。可轻松进行试剂的更换。

- 滴定管最多可连接10台。

- 大屏幕液晶画面可清晰显示滴定变化曲线图。

- 为日常工作配备推荐的快速换面。在一个画面中显示全部的信息并开始滴定。

5.鼠标操作功能供随心所欲地连接市面上的鼠标可进行如使用电脑般的操作。也可连接无线鼠标。

6.可用USB储存器保存数据。可用text形式保存在市面上的任何USB储存器中。并且，也可备份测试条件等设定项。

7.可连接最多24个检体的自动取样器。小型自动取样器变动的情况是，主机保持原样，根据使用的烧杯尺寸和检测数，选择转盘并排入。面对多检体的对象，24检体型号大大提升了功能！通过更换改放烧杯，可事前进行最多3圈的步设定。

8.利用幻灯机PC软件Titration Viewer TV-200，可经由USB电缆把数据收集与管理变成计算机化，也可经由USB储存器使用。

### 标准规格

| 测定的种类 | 酸硷中和、沉淀、氧化还原、EDTA、极化、电导、水份含量滴定 |
| --- | --- |
| 检测范围 | 0－14ｐＨ ＋2000ｍV～－2000ｍＶ 0～20μA |
| 滴定样式 | 测试滴定（ＴＥＳＴ） 变曲点（ＩＮＦ） 设定电位滴定（ＳＥＴ－Ｐ） 变曲点／设定电位（ＩＮＦ／ＳＰ） 石油中和值－公定法（ＯＩＬ－Ａ） 石油中和值－惯用法（ＯＩＬ－Ｊ） Ｆ交点检测滴定（ＣＲＯＳＳ-Ｆ） Ｂ交点检测滴定（ＣＲＯＳＳ-Ｂ） Ｖ交点检测滴定（ＣＲＯＳＳ-Ｖ） 复原时间（Ｒ-ＴＩＭＥ） 开始滴定（ＳＴＡＴ） 电位调整（ＡＤＪＵＳＴ） ※也可ｐｋａ测定 |
| 测定条件文件 | 执行文件 20个 滴定文件 56个 试剂登录 40件 计算式登录 固定式8个、任意式12个 |
| 画面显示器 | 5.7英寸彩色液晶屏 |
| 显示内容 | 测定条件、测定结果（图表）等 |
| 保存数据数量 | 99个 |
| 输入输出端口 | ＵＳＢ端口、ＣＯＭ端口（Ｄ-ＳＵＢ9瓶）、电子天秤（Ｄ-ＳＵＢ9瓶） |
| GLP对应功能 | 批准（电极检查、吐出量检查、测定检查） pH校对的记录显示、附带密码 用户登录功能 |
| 电源·消耗电功率 | ＡＣ100／120Ｖ 約100ＶＡ |
| 外观大小 | 約 W175×D408×H176 mm |
| 重量 | 約 4ｋｇ |

#### 自动滴定管 GT-200BRT型

| 滴定管容量 | 20ml |
| --- | --- |
| 滴定管精确度 | 反复精度 ： ±0．01ml（20ml滴定管） 分解能 ： 0．002ml |
| 切换吐出·吸收 | 通过氟树脂制真空管自动切换 |
| 试剂瓶 | 氟树脂、玻璃、聚丙烯 |
| 试剂瓶放置台 | 对应尺寸 500ml～1000ml |
| 电源 | 从主机或者电源盒子中供给 |
| 外观大小 | 约 W127×D378×H260 mm |
| 重量 | 约 5．5kg |

#### 搅拌器　GT-200STR型

| 使用烧杯尺寸 | 50～1000ml |
| --- | --- |
| 外观大小 | 约 W110×D165×H415 mm |
| 重量 | 约 1．2kg |

### 选装件

| 自动滴定管 | GT-200BRT型 |
| --- | --- |
| 滴定管盒子（各种） | Cassette |
| 溶媒分注器 | GT-200SD型 |
| 自动滴定管（注射器型） | KF-200BRT型 |
| 光度检测装置 | GT-LDⅡ |
| PS基板 | GTEPSK |
| 电源盒 | GTEPW |
| 12件体100ml滴定管 自动样本变换器 12件体100/200ml 滴定管 自动样本变换器 24件体100/200ml滴定管 自动样本变换器 | GT-200SC型 |
| 热敏印刷机（感热纸） 针式打印机（普通纸） | Printer |
| 幻灯机PC软件 Titration Viewer | TV-200 |