#### 技术参数：

高精度恒温水槽.油槽适用行业：行业通用  
产品简介:高精度恒温水槽.油槽  
【高精度恒温水槽.油槽的参数说明】

| 型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(±℃) | 数显分辨率（℃） | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 容积（L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SL-GH-15 | 室温~80 | 0.005~0.01 | 0.001 | 300×250×200 | 235×160 | 15 |
| SL-GH-30 | 室温~95 | 0.005~0.01 | 0.001 | 400×330×230 | 310×280 | 30 |
| SL-GH-15A | 室温~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 235×160 | 15 |
| SL-GH-30A | 室温~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×330×230 | 310×280 | 30 |

#### 注意特点：

本系列高精度恒温槽针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器，具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点。亦可作普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。

主要特点:

*数显分辨率：0.001

*温度波动度：±0.005~±0.02

*温度范围：室温-200℃

*采用无氟环保制冷技术，节能降耗

*具有断电保护功能，可自动延时三分钟。

*采用大屏幕显示，方便直观了解工作状态

*具有循环泵，可建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验装置

*采用优质全封闭压缩机制冷系统具有过热、过载自动保护

*具有自整定智能PID自动调节控制功能

*上下限温度报警可设定

*内胆采用优质不锈钢材料

高精度恒温水槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门，高等院校，企业质检及生产部门，为用户工作时提供一个热冷受控，温度均匀恒定的场源，对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试，也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。低温恒温水槽使用注意事项如下：
  （1） 使用前应加入液体介质
  （2） 使用电源50HZ 220V，电源功率要大于或等于仪器总功率，电源必须有良好的”接地”装置。
  （3） 仪器应安置于通风干燥处，后背及两侧离开障碍物30mm距离。
  （4） 使用完毕，所有开关要处于关机状态，拔下电源插头。

#### 其他说明：

顺流仪器制造校准恒温槽简介

引言
       实验室认可机构NVLAP颁布的认可指导规定，液体恒温槽的温度稳定性和均匀性应该至少优于被校准传感器技术指标10倍以上。例如，被测传感器的技术指标在整个量程内为±0.05℃，那么，恒温槽的稳定性和均匀性必须为±0.005℃以上。在选择恒温槽时要考虑稳定性和均匀性。

稳定性是由控制系统决定的，用来衡量恒温槽维持恒温性能的一个指标。如果恒温槽的温度在测量期间发生变化，则不能获得可靠的校准结果。恒温槽短期稳定性指标至少为15分钟。长期稳定性（几个小时、几天、几周）是一个涉及使用方便性的问题。如果您的工作需要一个精确值或绝对值，比如说25.000℃，而恒温槽存在长期漂移，则必须在每次使用前调整控制设置点，并等待得到平衡，这样就给工作带来不便。恒温槽液体也会影响到稳定性。液体的黏度越高，其热容量就越小，对稳定性的影响就越大。选择恒温槽时，除了要了解温度指标外，还要了解所使用的介质。
均匀性主要依赖于液体恒温槽的搅拌系统。恒温槽有可能具有好的稳定性，但是均匀性很差。恒温槽的整个测试区域内必须具有非常好的温度均匀性，从而保证将两支以上的温度计进行比较测试时，具有相同的温度。
顺流用于温度校准的恒温槽销量位居全国第一。之所以能达到这样高的客户认同，依赖的是顺流长年的经验积累，专利技术，以及卓越的产品性能。下面介绍的恒温槽都是专门用于校准工作的。
机械振动，热淬火，和感温铂丝的氧化，都是铂电阻温度计检定和使用过程中不可避免的现象。由此造成的漂移大部分是可以通过退火来消除的。退火期间要注意保护铂电阻温度计不受外界廉金属的污染，铂电阻温度计很容易在高温下被廉金属污染，使得标准铂电阻温度不再满足ITS-90温标的要求。因此，为了保持标准铂电阻温度计的长期稳定性，延长使用寿命，避免退火时对温度计元件造成污染，正确选择并拥有一台性能可靠的退火炉是非常重要的。

独特的加热和温控技术　　
        评价一个恒温槽的第一步是考察它的温度控制器。用户可以选配顺流专利的控制器能够给出±0.001℃的温度稳定性。每个控制器都可以存贮36个常用温度设置点，可以迅速地完成对恒温槽的设置。恒温槽控制器具有的超高分辨力设置模式可以使温度设定点达到小数点后3位的高精度，用来精确调整恒温槽的温度值。顺流的恒温槽都配备有高稳定的铂电阻PRT或其他温度传感器，以分别用来实现对恒温槽的温度控制和自动保护功能。控制器使用特殊的噪声抑制电路，因此能够检测出高稳定性恒温槽所要求的微小的电阻变化。仪器内部使用交流电桥测量温度来减小热电势。定制的、高精度、低温度系数的电阻保证了温度设定点的短期和长期稳定性。先进的滤波技术克服了电源噪声干扰和杂散的电磁干扰和无线电干扰。采用比例积分控制功能来控制供给恒温槽加热器的功率，精密的工厂调试几乎消除了过冲的影响，使得恒温槽能够在到达温度设定点之后迅速达到其最高的温度稳定性。顺流恒温槽性能卓越的一个关键因素在于我们的热端口技术。它将制冷螺旋管和加热器呈夹层形安装在恒温槽不锈钢筒的侧面，钢筒的底部变成了热交换端口，大部分热量通过这个端口进出恒温槽。钢筒周围良好的绝缘设计最大限度地减少了热量泄露。
       为了混合恒温槽内的液体介质，福禄克设计了一种平衡的搅拌机构。螺旋桨的数目和桨叶的间距都经过精心设计，使液体介质充分地混合，从而消除了水平方向和垂直方向的温度梯度。设计中未采用循环泵的设计方案。因为在这种设计中，循环泵管的入口和出口产生的热流会带来不必要的温度梯度。顺流的新式混合方案以及经过精心设计的槽筒等结合在一起，赋予了产品极好的性能。

过温过压双重保护，安全可靠
       顺流特别注重恒温槽的安全性能，采取了过温过压双重保护功能。一量超过极限温度或是电源电压，就会启动自动断电保护，保证其长期不间断可靠运行。

含定制型号　　为了满足客户的需要，同时，满足计量检定规程的要求，顺流在广泛征求了客户意见的同时，经过两年多的努力，推出了新型的深井台式恒温槽系列产品。这个系列的产品在继承了顺流标准恒温槽性能优势的基础上，还增加了许多新功能，使这种恒温槽的应用范围更广，使用更方便。顺流的深井台式恒温槽系列不仅能为客户提供优异的性能价格比，同时可以满足中国计量检定规程的要求。新推出的深井台式恒温槽系列产品其温度范围覆盖 -100℃~300℃；而且，升降温速度很快，一般可在1~2个小时内完成，平衡时间大致为10~20分钟；液位深度为457mm；当与液位提升器一起使用时，其液位深度可达到482mm，可以满足检定玻璃液体温度计（LIG）时对液面高度的要求；深井式台式恒温槽系列产品充分考虑了中国客户的要求，在结构上增加了溢流孔设计，解除了恒温槽在宽温度范围工作时液体膨胀带来的诸多不便；同时，在设计上，增加了许多新功能，比如：上升和保持功能及自动大功率加热/制冷控制功能等。可以对升降温速度进行控制，非常适合对温度开关性能的检验和测试；上升和保持功能可以对上升时间和保持时间进行设定，增加了恒温槽在使用上的灵活性；为了适应不同客户的需要，深井台式恒温槽系列产品可以实现加热／制冷的智能控制，即恒温槽本身可以根据情况自动开启和关闭大功率加热/制冷功能，同时，也可以关闭这种自动控制模式，以适应不同领域客户的要求。 
当使用9938自动检定软件（MET TEMP II）构成自动检定系统时，可通过计算机完成对恒温槽所有功能，并实现对恒温槽的控制。

提供多种测试附件
        在使用恒温槽进行测试过程中，需要各种各样的辅助设备。例如，液位提升器、恒温槽支架等。这些附件可以帮助您提高实验室的工作效率，便于进行测试操作。

如有任何问题，请联系我。

联系电话：025-85557080      18921449998

联系QQ：706803432