SH0048润滑脂相似粘度仪

SH0048润滑脂相似粘度仪用以测定按SH/T0048-91《润滑脂相似粘度测定法》规定的润滑脂的相似粘度。仪器等效ГОСТ7163《润滑脂相似粘度测定法》标准。

性能特点：

1 采用弹簧压力式毛细管粘度计

2 仪器可在立柱上任意调节高度和方向

3 记录筒可以有三档转速可供选择

4 整台仪器结构紧凑、完整

技术参数：

1 标准毛细管尺寸

0.025, 0.05, 0.1cm

2 弹簧组最大强度：60Kg/cm2

3 记录纸尺寸：    110×300mm

4 记录纸各档转速及线速度对照

档数        转速(转/分钟)     线速度(厘米/秒)

1            0.0111              0.0054

2            0.195               0.094

3            3.42                1.65

SH0048-70相似粘度相配套低温装置

用途及适用范围

相似粘度低温配套装置是自带制冷和加热的高精度恒温源， 可在机内水槽进行恒温实验，或通过软管与其他设备相连，作为恒温源配套使用。

二、仪器性能特点

1、全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置

2、循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场

3、槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验

4、采用PID自动控制系统，温度数字显示

三、主要技术规格及参数

1、工作电源：      AC220V±10%；50Hz。

2、冷槽控温：      +50℃～-70℃

3、制冷系统：      新型致冷压缩机，采用双压缩机制冷。

4、环境温度：      ≤30℃。

5、相对湿度：      ≤85%。

6、功耗：         不大于1000W

需要自备消耗品：酒精。