1、范围：本标准适用于SPD-20A型高效液相色谱仪使用、维护保养。

2、责任：设备安全部、检验操作人员及维修人员对本标准的实施负责。

3、使用：

4、仪器组成

5、硬件部分：计算机、高压输液泵、检测器、CBM-102色谱工作站。

6、软件部分：数据采集软件（CS-light）。

7、功能说明

8、高压输液泵

9、设置键功能

10、“display”：显示操作键。

11、“pump”：运行和终止泵。

12、“run”：运行和终止设定程序。

13、“purge”：运行和停止消除；此键自动运行三分钟会停止。

14、“VP”：进入VP设定模式。

15、“sleep”：显示屏休眠模式，此键对操作无影响。

16、“del”：删除单独设定的屏幕显示时间程序。

17、“edit”：激活程序编辑模式。

18、“CE”：初始化屏幕；清除输入参数；停止错误信息和报警。

19、“back”：编辑时屏幕移动；通过辅助功能移动屏幕设定。

20、“conc”:从梯度分析中设定浓度。

21、“funk”: 进入到基本设置，进入到辅助设置；进入程序设置状态。

22.“enter”: 是设定参数生效。

检测器

设置键功能

“display”:显示操作键。

“zero”:  基线调零

“run”:  运行和停止设定程序。

“mark”:  标记功能。

“VP”:  转换初始屏幕进入VP模式

“sleep”:  显示屏休眠模式，此键对操作无影响。

“edit”:  激活程序编辑模式。

“dual”:  单双波长模式转换。

“pol”:  转换极性记录输出。

“scan”:  波长扫描。“1-9”：数字输入键。

“enter”:  使设定参数生效。

“CE”:  初始化屏幕;清除输入参数;停止错误信息和报警。

“del”:  删除单独设定的屏幕显示时间程序。

“fuck”:  进入辅助功能设置，若需要找到想要设定的参数可重  复按此键。

“back”:  返回前一项辅助设置界面。若需要返回前一步的参数可重复按此键。

“minus”:  输入负值。

色谱工作站

按键功能

“on/off”: 电源开关。

“power”:  电源显示，当CBM-102的电源打开时，此灯亮。

“on-line”:  在线显示，此灯亮表示计算机建立通讯连接，数据传输时此灯闪动。

“ch1”: 通道1显示灯，表示通道1数据处理状态，准备完毕时亮，进入数据采集时闪动，数据处理时候灯不亮。

“ch2”:  通道2显示灯，表示数据2数据处理状态，准备完毕时亮，进入数据采集时闪动，数据处理时候灯不亮。

1开机

1.1准备流动相，过滤及超声脱气，样品过滤并安装色谱柱。

1.2打开SPD-20A，CTO-10Asvp,SIL-20A电源，待各单元自检通过,再打开LC-20AT电源。

1.3排气操作：打开LC-20AT泵排空阀，按“Purge”键，泵开始排气运行；按SIL-20A自动进样器“Purge”键，开始排气。

1.4在计算机中双击“LCSOLUTION”图标，进入工作站，再双击“仪器1”进入实时分析窗口。

2编辑分析方法

2.1选择“新建方法”：分别设定Detector  A  SPD-20A的波长， End Time（采集停止时间）， Pump泵参数（流量，最大压限等，在“高级”选项中还可以设置梯度进样），CTO-10Asvp柱温等。

2.2保存方法：选择“方法另存为” ， 文件命名为“*****.lcm ”并保存方法。

2.3 查看及修改方法: 双击“LCSOLUTION”图标,点击“仪器1”（此图标为一只羽毛笔在纸上书写），出现“分析编辑器”，点击“文件”项下“打开方法文件”调出所需方法文件，即可查看或修改文件，如波长，流速等，修改以上参数后，点击保存，退出。

3 系统运行

3.1点击图标“下载”传输方法，点击图标 “仪器开关”，系统开始运行。

3.2检查各单元参数应与方法设定一致，等待系统平衡及仪器出现绿色“就绪”。

注：一般情况下，由于流动相交换平衡时间不定。可以观察SPD—20A检测器吸收变化,如果吸收值稳定不变，即认为接近平衡，可以调零等待，确认不变后，可以进样。

4 进样分析

4.1单针进样分析

4.1.1 点击“数据采集－单次运行”。

4.1.2 编辑样品信息、方法文件名、 数据文件名及路径、瓶号、架号及进样量。

4.1.3点击“确定”后进样 。

4.1.4待分析结束自动进行积分处理

4.2连续进针分析

4.2.1 点击“批处理”图标,在批处理界面的助手栏中选择“向导”，完成对标准品及样品进样方法、瓶号、架号、重复进针次数和进样量及图谱保存文件名的设置。

4.2.2 保存批处理文件，点击“运行”进行连续进针采集数据。

5数据处理

5.1 点击“再解析”进入数据后处理。

5.2 点击“LC数据分析”，进入数据再分析界面，打开指定数据。

5.3 点击“数据分析参数”， 对色谱图进行处理，主要更改“斜率“和“漂移”等参数，进行积分，同时减少不必要的组分。

5.4 点击“定量”,改变定量参数，待设置完成后点击“确定”。

5.5编写定性参数（化合物组分表）：点击“编辑”进行参数更改后确定并保存，关闭窗口。

5.6 制作校正曲线：点击“校准”进入，选定需要的数据文件，设定校准级别，建立校正曲线，并保存。

5.7 点击“数据分析”，打开需要分析的数据文件，点击左下角“方法文件”，找到相应的校准方法，将其拖放到右边的色谱图上，之后自动分析结果，点击化合物组分表下方的“结果”，进行查看并保存。

6分析报告的打印

6.1 点击“报告格式”，建立报告模板包括文本框﹑样品信息﹑色谱图﹑定量结果等。

6.2 点击“数据”，选定需要打印的数据文件并拖至模板中，预览确定后再按“打印”。

7系统清洗（在此过程中可以关掉检测器灯）

7.1 如果使用缓冲液，先用5％的甲醇水冲洗流路近1小时，然后更换为甲醇清洗30分钟。

7.2 如果使用有机溶剂或水，直接先用原流动相清洗流路30分钟，再更换为甲醇清洗30分钟。

8关机步骤

8.1点击“仪器开关”停止系统运行。

8.2 退出LCSOLUTION。

8.3分别关各部分电源。

8.4填写仪器使用及色谱柱使用等相关记录。■