5017碳库仑仪

此产品应用于：地质、海洋、环境分析、洁净度验证等。

依照ASTM D513

特点

无需校准

100%全含量范围测试

极宽的线性动力学范围

可读性到0.01ug碳

RSD可达0.2%或更好

用户可选显示单位

12.1英寸触摸显示

USB卡存储

CO2库仑仪的运行原理 （CM5017碳库仑仪）

CO2库仑仪可高精度检测含CO2的气流中的碳的绝对值。库仑仪运用不同的判定模式，可检测0.01ug—100mg范围的碳。库仑仪的池子内有独有的溶液，内含单乙醇胺和比色的pH计数器。池内配置有铂（阴极）和银（阳极）电极，这个池子被安装在一束光源和光度检测器中间。

当一股含CO2气流通进池内时，CO2被定量吸收，并与单乙醇胺反应生成可滴定的酸。此酸咳引起色度指示剂褪色。光度检测器以百分比透过率方式监控色度的改变。%T滴定电流自动激活阴极反应（最大阴极滴定率可达标1500 ugC/分钟）。当溶液颜色回到原始颜色（终点），电流也不再产生。

滴定电流可以被不断地自动测定；并转化为仪器显示中操作者选定单位，电流被直接转换为滴定值，所以不需要做样品的校准。

基于法拉力定律（1法拉力电荷可引起电极间（克当量）物质的变化），每法拉力电荷相当于1克当量的CO2滴定值。