ST146全自动油脂酸价测定仪

全自动油脂酸价测定仪是按GB 5009.229-2016 《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》第三法规定设计制造的。采用真彩液晶触摸屏全中文人机对话界面、菜单导向式输入、技术先进，操作简便、产品处于国内领先水平。仪器自动注入试剂，自动注入指示剂，自动滴定和颜色判断，计算、存储和打印结果，根据设定自动清洗或者手工清洗滴定瓶。具有自动控温、自动滴定、自动检测和自动打印测试结果、自动清洗及排废液，使测试过程全程自动化。

试剂全部采用标准中规定的通用试剂，用户可自行配制，使用成本低。

仪器具有测量准确、重复性好、性能稳定，操作简单等优点。广泛用于食品、动植物油、商检、科研及大专院校等部门。

二、主要功能与特点

1.	7英寸TFT真彩色触摸屏，操作界面图文并茂，人机交互简洁易用。

2.	采用32位微处理器作为主控核心，新一代智能型操作系统。

3.	自动控制酸值滴定全过程，自动判断颜色终点。

4.	程序控温加热浴，自动煮沸回流。

5.	试验结束自动排废液及清洗反应瓶。

6.	具有自动数据查询功能，可方便查找和打印，可存储50组历史记录。

7.	整机轻量化设计，美观耐用。

8.	高精度万年历时钟，走时准确。

三、技术指标

1.	采用方法： 回流法（完全执行国标）

2.	显    示： 7寸液晶触摸屏

3.	测量范围： 0.001~2.0 mgKOH/g

4.	分 辨 率： 0.001 mgKOH/g

5.	颜色检测： 高精度RGB颜色传感器

6.	进样方式： 蠕动泵

7.	打 印 机： 58mm微型热敏打印机

8.	额定功率： 200W

9.	外型尺寸： 560×350×320（mm）

10.	重    量： 20kg

四、使用条件

1.	环境温度:  5℃～40℃

2.	相对湿度:  <80%

3.	输入电源： AC220V±10V  50Hz