Picarro G2171-i碳酸盐碳氧同位素分析仪

碳酸盐沉积物记录了地球的古气候信息，所含的碳和氧的同位素比率揭示了碳酸盐形成时期的气候环境和碳循环信息。以前对碳酸盐中碳氧同位素的测定只能使用昂贵的质谱仪，且需要严格的专业人员来操作和维护，后期投入较高。

Picarro新推出的G2171-i 碳酸盐碳氧同位素分析仪极大的简化了碳酸盐碳氧同位素的测定，无需专业人员操作，也无需昂贵的耗材，但性能媲美IRMS。Picarro G2171-i碳酸盐碳氧同位素分析仪基于Picarro第四代专利的波长扫描光腔衰荡光谱技术（WS-CRDS）测量样品气中CO2浓度及其同位素比率，其有效路径可达20 km，精度完全满足碳酸盐研究的需求。

技术原理

第四代波长扫描光腔衰荡光谱技术（WS-CRDS）

主要特点

- δ18O-CO2精度＜0.1 ‰；δ13C-CO2精度＜0.05 ‰

- 具有IRMS无法比拟的小额前期投入和运行费用

- 架设简单，操作方便

- 极高的可靠性和更长的无故障运行时间

性能指标

| 性能指标 |
| --- |
| 确保精度@ 10000ppm (1%) CO2, N2作为载气(1σ，10min.) | δ18O-CO2 < 0.1 ‰ δ13C-CO2 < 0.05 ‰ |
| 确保最大漂移@STP,10000ppm CO2, N2作为载气(24 hrs峰-峰值，1 hr.平均) | δ18O-CO2 <1.0 ‰ δ13C-CO2 < 0.5 ‰ |
| CO2动态量程 | 确保范围：1-5% (10000-50000 ppm) 操作范围：0.4-10%(4000-100000 ppm) 1 mg纯CaCO3酸化后产品的气体稀释到20ml N2中能产生1.1% 的CO2浓度 |
| 浓度依赖性 | δ18O-CO2，δ13C-CO2：确保<± 0.10 ‰ (% CO2) |
| 环境温度依赖性 | δ18O-CO2 ：确保< ±0.1 ‰/℃，典型< ±0.05 ‰/℃ δ13C-CO2 ：确保< ±0.06 ‰/℃，典型< ±0.025 ‰/℃ |
| 测量间隔 | ~2 s |
| 响应时间（10-90%/90-10%） | 典型 ~30 s |
| 注意事项 | 分析仪不测量H2O,CH4或者其它分子。而其它分子的存在会导致测试结果不准确。系统载气必须是高纯N2，其他载气如氩气，氦气或者空气会导致测试结果不准确。请与我们联系讨论具体的实验条件和方法，以连接已有的或新的样品前处理系统。 |

| 取样温度 | -10 ~ 45 °C | 温度控制精度 | ±0.005℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 取样压力 | 300-1000Torr（40-133kPa） | 压力控制精度 | ±0.0002atm |
| 取样流速 | ＜50 sccm@760Torr, 典型~50 sccm | 样气湿度 | 样品必须干燥 |
| 抗震测试 | 美国军标MIL-DTD 810F 抗冲击和抗震检测 | 环境湿度 | ＜99 % RH，无需冷凝 |
| 数据输出 | RS232，USB，模拟输出，网口 | 重 量 | 25.4 Kg（包括外置泵） |
| 配件 | 外置泵、键盘、鼠标、LCD显示器（可选） | 环境温度范围 | 10-35℃（操作）—10-50℃（存储） |
| 接头 | 1/4接头套管 | 安装 | 台式或经典的框架安装 |
| 功 耗 | 100-240 VAC，启动时＜260W；稳定后：分析仪125 W，泵35 W | 尺 寸 | 分析仪：43.18x17.78x 44.57cm； 外置泵：19 x 10.2 x 28 cm |

生产厂家： 美国 Picarro