# HH-W系列

# 三用恒温水箱使用说明

三用恒温水箱为“水浴锅”，“水温箱”，煮沸消毒箱“三种用途的综合产品，可用于蒸馏，干燥，浓缩及恒温加热化学药品，生物制品，生化实验，恒温培养，以及对器械进行煮沸消毒之用。

一：产品结构

本产品外壳采用优质冷扎板烤漆，内胆和上盖采用优质不锈钢制成，加热方式为“U”型浸入式电热管加热，温度控温采用数字式电子控温，读数直观准确，在使用范围内可任意调节。

二：技术参数

| 型号 | 加热功率 | 容积 | 使用电源 | 恒温范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HH－W420 | 800W | 420×180×105 | 220V50HZ | 室温-100℃ |
| HH－W600 | 1500W | 600×300×210 | 220V50HZ | 室温-100℃ |

三：使用方法

使用时必须先加水于水箱内，再接通电源，然后将温度选择开关拨向设置端，调节温度选择旋钮，同时观察数显读数，设定所需的温度值（精确到0.5℃），当设置温度值超过水温时，加热指示灯亮，表明加热器已开始工作，此时将选择开关拨向测量端，数显即显示实际水温，在水温达到你所需水温时，恒温指示灯亮，加热指示灯熄灭。此时加热器停止工作，由于水箱内水是静止的，故水温上下之间有一定差异，需经过加热，恒温转换后水温才能恒定的状态。

四：注意事项能

1：使用220V交流电，采用三脚安全插头，要求接地

2：水箱加水时，水量不能少于最低水位（电热管不能露出水面），以免烧坏电热管。

3：由于水箱内水温上下之间有一定差异，所以当需要测量水温时，一定要在水温稳定状态时测量。

4：电热管之间有一根金属温度传感器，切勿碰撞，以免温控失灵。

江苏常州无有实验仪器有限公司

地址：金坛市儒林镇沿河西路16号

电话：0519-80199588

Http://www.wuyou17.com