SH105D平衡法低温闭口闪点仪

SH105D平衡法低温闭口闪点仪是按照中华人民共和国标准GB/T 5208《闪点的测定  快速平衡闭杯法》规定的要求设计制造的。本仪器也符合ISO 1523 和ISO 3679标准的要求。

本仪器以先进的电子温控仪表为核心，配有适当的接口电路，实现温度控制的自动化，具有加热功率自动切换、温度自动控制等功能。本仪器操作简单，结构合理，检测准确，性能稳定，显示直观，是理想的进口仪器的替代产品，能够满足石油、化工、涂料、油漆、铁路、航空、电力、商检、部队及科研单位对石油产品闭口闪点快速测试的要求。

本仪器特别适合于闭口杯闪点在-30℃～+100℃范围内的各类色漆、油漆、胶黏剂、溶剂、石油及有关产品闭口杯闪点的测试。

主要技术指标和参数

1、工作电源：       AC220V±10%， 50Hz；

2、闪点检测范围：   (-20～+100)℃；

3、测量精密度：     两个实验结果之间的绝对差值小于2℃（同一操作者）；

两个实验结果之间的绝对差值小于3℃（不同操作者）；

4、控温精度：       ±0.5℃；

5、点火装置：       电子点火枪点火；

6、制冷方式：       半导体制冷(外接冷水循环器)；

7、电源电压：       AC220V±10％、 50Hz；

8、整机功耗：       不大于300W；

9、环境温度：       5℃～30℃；

10、相对湿度：      (30～80)%。