光电系统功能优势
1）采用24位高分辨率Ivium Compact电化学工作站
2）采用可调制/编程的LED光源Modulight(无需配置斩波器和锁相)
3）光调制交流阻抗试验，IMVS/ IMPS/E-I曲线
4）用于光电化学材料或催化剂的多种电化学分析
5）可调强度/频率的脉光电流冲试验
6）太阳能电池(单晶、多晶、DSSC等)材料分析及I-V测试

7）LED/OLED材料的光电化学分析

8）半导体材料、光致电化学分析

9）量子点显示材料分析

Ivium Compact-LED光电化学测试分析系统技术参数

| 配置 | 型号 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 电化学工作站 | Ivium便携式 CompactStat.h10800 | 1）最大电流±800mA； 2）最大输出电压±10V； 3）恒电位仪带宽>3MHz；信号采集双通道24位ADC，100000点/秒； 4）交流阻抗频率范围10μHz~3MHz； |
| 光电化学模块Modulight | Ivium，Modulight | 1）光强度/频率可交流调制10μHz~2MHz； 2）波长范围400nm~740nm（标配7种LED）； 3）带宽 >2MHz； 4）光源孔径34mm； 5）功率 0-1430mW(depending on LED) |
| 光功率计ModuSens | Ivium，ModuSens | 1) 测试光功率密度：300mw/cm2; 2)光谱范围：300-1100nm |
| 光电化学测试导轨 (含支架) | CEL-PER | 导轨；方形夹持器，固定光电模块；圆形夹持器，固定光电化学池； 光功率计支架；支撑杆；升降架 |
| 光电化学测试屏蔽箱体 | CEL-PELB | 屏蔽箱体，用于放置光学支架、电化学池， |
| 光电化学池(多种) | 标配：PECK45S 可选配：PECK系列光电化学池 | 标配控温密封光电化学池，含多功能电极夹一个，氯化银参比电极一根，铂丝对电极一根；配套连接件 玻璃池体+石英窗口(直径24mm)；石英片可拆装更换，可通过水浴控温 |
| 光电化学测试分析软件 | IviumSoft | 标配，USB接口，可以适应任意Windows系统 |

| Moduligh | 波长段 | 颜色 | 波长范围(nm) | 波长段 | 颜色 | 波长范围(nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED光源部分标配 | 1 | Cool White/冷白 | 6500K | LED光源部分选配 | Dental Blue/牙蓝 | 460 |
|  | 2 | Blue/蓝 | 460 |  | Violet/紫 | 405 |
|  | 3 | Green/绿 | 523 |  | UV/紫外 | 365 |
|  | 4 | Amber/琥珀 | 590 |  | IR/红外 | 940 |
|  | 5 | Red/红 | 623 |  | IR/红外 | 850 |
|  | 6 | Deep Red/深红 | 660 |  | Cool White/冷白 | 6500K |
|  | 7 | Far Red/远红 | 740 |  |  |  |

不同光强度下的太阳能电池I ~ V曲线，可配合模拟日光氙灯测试I~V曲线：通过软件的I ~ V曲线拟合功能，可以计算短路电流(Isc)、开路电压(Eoc)、最大功率点(Pmax)和填充因数(FF)等多种相关参数。
可调强度的脉光电流冲试验：同强度的脉冲光照射下的开路电位OCP~时间曲线；不同强度的脉冲光照射下，控制在指定电位时的光电流 ~ 时间曲线。
光调制交流阻抗试验：在任意控制电位 / 开路电位下，经正弦波调制强度的光源照射下的交流阻抗试验 — IMVS；在任意控制电流 / 路路电位下，经正弦波调制强度的光源照射下的交流阻抗试验 — IMPS。