优势特点
1）在局域网上可被远程访问
2）大屏幕液晶显示
3）可用户定义的“软键”功能
4）用户可远程下载分析结果
5）用闪存增强数据存储性能
6）优化的设计加强了电路的
7）通用性和集成性
8）易于维护的内部布局​

产品应用
用于污染源监测的具有增强通讯功能的化学发光法氮氧化物气体分析仪
42i-HL型NO-NO2-NOX采用化学发光法对氮氧化物浓度进行分析，对氮氧化物的分析能力可从亚ppm量级到100ppm。

详细介绍
1）i系列气体分析仪器代表了行业的最新技术。我们的用户告诉我们，他们希望的理想气体监测系统应该做到：稳定，简单，易于使用。新型i系列仪器不仅具有以上特点，而且性能更加优异。
2）42i-HL高浓度NO-NO2-NOX分析仪是i系列仪器中的代表产品。
3）42i-HL型NO-NO2-NOX采用化学发光法对氮氧化物浓度进行分析，对氮氧化物的分析能力可从亚ppm量级到100ppm。42i-HL型NO-NO2-NOX分析仪采用单反应室、单光电培增管设计，通过电磁阀完成NO模式和NOX模式的切换。
4）42i-HL型NO-NO2-NOX分析仪能同时输出NO、NO2、NOX浓度，并可以对各气体进行独立校准。仪器还可设定为双量程或自动量程工作模式。
​5）如果需要，仪器可设定为NO或NOX连续检测模式，响应时间小于5秒。

6）42i-HL型NO-NO2-NOX 分析仪具备温度和压力修正功能。用户可以设定浓度报警值和其他用于内部诊断的参数报警值。
7）分析仪具有网络功能，增加的内存能够存储更多数据。新增的网络接口使得远程控制更为方便，允许用户远程下载监测信息。
​8）新增的“软键” 功能可使用户根据需要设定按键的功能，从而直接进入到常用的菜单和功能。增大的液晶显示屏可以容纳更多信息，除始终显示分析结果以外，还可以同时显示其它的操作菜单、运行状态等信息。

| 预置量程: | 0-10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000ppm |
| --- | --- |
| 噪音: | 25 ppb |
| 最低检测限: | 50 ppb |
| 零点漂移(24h): | 50 ppb |
| 跨度漂移(24h): | +/-1% 满量程 |
| 响应时间 (0-90%): | 2.5 秒(NO模式)，5.0秒(NOx模式) |
| 线性: | +/-1% 满量程 |
| 采样流量: | 22 毫升/分钟，旁路2SCFH |
| 真空度: | 28.5”Hg |
| 电源要求: | 100VAC, 115VAC, 220-240 VAC+/-10% @ 300W |
| 尺寸/重量: | 425mm (W)×219mm (H)×584mm (D),25kg |
| 输出: | 可选电压输出,RS232/RS485,TCP/IP,10个状态继电器, 断电指示（标准） |
|  | 0-20 或4-20mA 隔离电流输出（选项） |
| 输入: | 16路数字输入（标准），8路0-10VDC模拟量输入（选项） |

规格参数