优势特点
1、两位三通功能，水平六个接口组成三条流路，手柄旋转60°实现阀门三条流路转换；
2、最高工作压力500psig（34.5bar）；
3、工作温度10℃～90℃；
4、可用于面板安装；
5、广泛应用于多种流体系统领域；
6、提供公制2mm～3mm，英制1/16in.～1/8in.卡套及管螺纹接口。

详细介绍
1、仪表球阀仅适合10℃～65℃温度区间的交变工作温度，以及高至90℃的恒定工作温度； （低温补偿型的交变工作温度为-10℃～65℃）
2、熊川球阀的设计限于全开或全闭位置工作；
3、球阀一段时间内未进行开关操作时，初始操作扭矩会较大；
4、仪表球阀会因为交变温度过大丧失其初始填料密封力；
5、在阀门使用寿命期限内可能需要进行填料调节以防止泄露，尤其是发现手柄扭矩显著降低时更需要。