自动菌落计数、抑菌圈测量、β-内酰胺酶检验、显微计数分析系统

(HiCC-Z组合型)

- 主要用途：用于微生物菌落计数分析、抑菌圈测量、抗生素药敏效价分析、舒巴坦敏感β-内酰胺酶检验、乳酸链球菌素效价分析，以及显微细胞计数分析等

- 主要性能指标：

2.1 ★成像与光源：上下双光源LED彩色背光、暗视野的6平皿同时成像、扫描最高光学分辨率9600×4800dpi、能实现2960万像素成像效果、最大色彩深度48位，成像亮度可调、自动聚焦、色温可控。同时测定6个90mm平皿，适应50～180mm圆形平板、280×180mm超大矩形平板培养的目标分析。加配自动对焦的大景深800万像素拍摄装置，以便更有效地按颜色自动分类计数菌落。

2.2菌落计数分析特性

1）★自动识别统计：SmartdownTM菌落智能识别技术，具有菌落目标自动增强特性，自动识别大规模团状、链状粘连的长形杆菌（显微形态大片粘连的大肠杆菌、病菌孢子）及平皿上的各类菌落（含金色葡萄球菌）。可自动形成批处理向导，实现一键式自动计数。

2）★自动计数精度≥96.5%，最多监视修正3.5%，即达100%正确。分析统计速度：150～800个菌落/s，大通量6平皿分析时每平皿成像+计数总耗时≤5秒

3）★菌落粘连分割：自动分割粘连长形、圆形等菌落目标，可由用户选择分割或不分割。还可手动分割、合并菌落目标图像

4）颜色形状识别：具有快速水平集提取技术，可按20类分类识别计数特定颜色、形状的菌落数量，并可类别转换修正。可同时选择6个目标区自动分别分析，并自由增减或编辑分析目标区

5）菌落形态分析：自动获得各菌落面积、等效直径、长轴、短轴、长宽比、圆度、周长、形状系数等。可按形态指标过滤查询。

6）鼠标点击修正：快速标记、添加/减少菌落，适合培养皿边缘菌落的计数。可鼠标擦除任意污染区域

7）自动杂质、网格剔除：依尺寸等的区别，自动剔除杂质，无痕剔除网格及文字，有效支持复杂微生物统计

8）大肠菌群测定：根据国家标准GB4789.3-2016，快速计数出平板的大肠菌群值

9）金黄色葡萄球菌计数：根据国家标准GB4789.10-2016自动计数

10）参数自动换算：符合国标GB4789.2-2016，培养皿直径、样本稀释度输入，能自动换算

2.3抑菌圈测量（抗生素药敏效价分析）

1）★一键式全自动测定6个90mm直径平皿中的所有抑菌圈，可全自动测定局部粘连的抑菌圈，可在有局部文字干扰的情况下，自动获得抑菌圈面积、直径等结果。分析耗时1～4秒钟，能统一保存或查看阅读相关各类分析数据

2）★平皿可任意方向摆放。具有抑菌圈样本自动挑选、保真的可视化比对、编辑功能。抑菌圈测量系统的分辨误差≤0.001mm、重复测量误差≤0.3%；效价测量误差≤0.3%；效价重复测量误差≤0.3%；台间测量差异≤0.2%

3）★符合中国药典、USP美国药典、EP欧洲药典，可完成最新的国家药典(2015版)一、二、三剂量及合并计算，以及全部菌种的抗生素效价分析。具有效价的组合优化分析特性。

4）内置美国CLSI“抗微生物药物敏感性试验执行标准”最新25版(2015)全部数据，提供数据输入和修改平台，方便更新，为纸片法药敏分析提供快捷工具。

5）可按食品添加剂 乳酸链球菌素QB 2394-2007标准，一次性自动测量超大矩形平板的24个以上抑菌圈并自动分析出效价。

2.4舒巴坦敏感β-内酰胺酶检验★

1）依据国家卫生部《乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类物质检验方法--杯碟法》，测量乳及乳制品中的舒巴坦敏感β-内酰胺酶（金玉兰酶）类物质。可依据纯水对照中（A）、（B）、（D）管产生抑菌圈直径，同时自动判断6个平皿的各分析结果是否成立。可根据样品中（A）、（B）管产生的抑菌圈直径，自动产生阳性或阴性的结果输出报告。

2）具有无效报告自动预警功能，可依尺寸等的区别，自动剔除杂质或缺损异常，使报告更全面可靠。可生成符合GLP/GMP要求的报告，遵循原始数据及记录的完整性，为实验室认证提供全面数据支持。可任意调取历史数据，方便实验室的数字化文件管理。

2.5显微计数分析：

1）图像采集、观察与比对：定时捕获活动目标，以Jpeg、BMP、PNG、TIFF等格式保存图片。可连续记录活动目标图像序列，以AVI格式存储。图像缩放、旋转、镜像、局部观察、网格面罩等；处理后与原图像对照比对

- ★实时预览饱和警告：预览时饱和警告特性，可让您避免采集过度曝光的图像

3）★实时拼图与超大的景深扩展：自动拼接得到多个视野的整张图像。对多焦面拍照的图像自动形成多聚焦的3D高清图像，揭露图像细节

4）★自动分割长形粘连或圆形粘连目标，自动分类计数与测量（获得面积、周长、直径、主轴、副轴等形态参数）

5）★按颜色、形状的自动学习分类特性，可交互转换分类类别，并有依据专家指引二次自6）兴趣目标区域选定：圆形、矩形、多边形、任意兴趣目标区的替换、合并、减去、相交运算，可编辑、删除、反选

7）色彩处理与效果增强：光场不均匀性自动校正（★自动背景矫正），颜色调整、图像颜色分离与滤除等。图像亮度、对比度、饱和度、RGB三色成分、灰度系数、腐蚀、膨胀、孔洞填充、反相调整，各种直方图修正、平滑、锐化、去噪、边缘检测等。

学习的分类增强功能

8）★分析目标排序输出（按面积、大小、长宽比等参数），自动给出细胞大小的分布直方图。可按设定区域或鼠标点击添加或删除、橡皮擦单个、区域擦除；按面积、周长等查询或过滤特定条件的颗粒；重命名单个颗粒、查看输出单个颗粒测量参数

9）图像测量：线段、多线段、样条曲线、圆弧、圆周、椭圆、矩形、多边形、不规则形、长度、面积、周长、角度等测量，具有卡尺工具。在线标定测量单位，磁性套索、所有形状矢量化、可编辑，图像上可任意标注（边界、数字、符号、填充等）

2.6数据导出与查询等：分析图像与数据结果可保存，自动形成Excel或PDF文档报告，可统一保存或查看阅读相关各类分析数据和图像证据，并形成总报表。尺寸自动标定及人工标定。具有抑菌圈样本自动挑选、可视化比对、交互式精确测量、编辑功能。★软件可自主在线升级。

2.7 ★数据追溯、权限保护：菌落计数和抑菌圈测量中，系统管理员可分配10名以上操作员各自的使用权限，操作记录可追踪回溯，符合GLP和GMP要求。

2.8配置

- Microtek ScanMaker i800 Plus双光源彩色扫描成像仪1台及自动对焦的大景深800万像素拍摄装置1套

- 万深全自动菌落计数分析、抑菌圈测量（抗生素药敏效价分析）、β-内酰胺酶检验、显微计数分析软件及锁 1套

- 品牌一体机电脑（四核CPU /4G内存/ 500G硬盘/ 23”彩显/无线网卡、 Windows操作系统）1台

- 万深HiCC系列自动抑菌圈测量仪专用标准板 1片（附1份权威校准认证书）

注：本技术标书打★款项必须响应，否则为重大偏离。研究级显微镜及显微镜相机需另配