DFM-88C科研级正置荧光显微镜是智能化的革新产品，模块化设计更先进，操作更舒适，多种观察方式满足客户不同需求，为实验室和临床显微镜操作应用，带来了革命性的突破。

1、光学系统：新型无限远光学系统

2、放大倍数：40X—1000X

3、目镜：超大视野目镜SW10X/22，高眼点，-5～+5视度可调

4、观察头：铰链式三目观察头、30°倾斜，固定视度，瞳距47-78mm，目视/数码三档分光比：100/0、20/80、0/100，能够满足不同的使用需求

5、转换器：内倾式内定位六孔转换器，转动舒适，定位准确可靠；

6、物镜：DFM-88无穷远平场半复消色差荧光专用物镜：采用多层镀膜技术，保证了荧光

图像的锐度、清晰度和色彩还原性，为数字成像提供高质量和高性能的解决方案。

- Plan FS 4X               NA=0.13   WD=16.5

- Plan FS 10X              NA=0.3    WD=8.1

- Plan FS 20X              NA=0.5    WD=2.1

- Plan FS 40X（弹簧）      NA=0.75   WD=0.7

- Plan FS 100X（弹簧、油） NA=1.3    WD=0.15

7、聚光镜：摆出式聚光镜，N.A 0.9/0.25，齿轮齿条调节，可升降，孔径光栏并有刻度标记，可放Φ45 mm各类滤色片

8、移动载物台：钢丝结构载物平台， Gorilla（康宁）玻璃台面“永不磨损”，燕尾结构；尺寸：302X152mm，不算两翼为190X152（mm），移动范围78X32(mm)，每格1mm，精度0.1mm；右手拉或左手位低位同轴操作手柄，移动手柄可升降18mm，松紧可调，可将手放在舒适的位置轻松移动载物台；凸点导向机构便于单手上切片。

9、调焦系统：低手位同轴调焦机构（带上限位及松紧调节环），符合人机工程学设计，给予用户最大程度的舒适感；调焦范围35mm，微调格值1um

10、ECO照明系统：220VAC，24V100W卤素灯（可选择S-LED照明），外挂式卤素灯照明，中心可调、亮度可调；人走灯灭功能：操作者离开超过30分钟后（可设置时间），显微镜主机会自动关闭透射光源，节能开关既节约了能源，又保护了光源的使用寿命。

11、荧光垂直照明装置：B、G双激发光波滤色组件

六孔荧光滤光快转盘，所有荧光滤色镜部件采用了超高性能的滤色片，能够同时对各种染色的标本进行成像，在垂直照明器前端设置光闸，可以切断荧光照明，保护试样；

B激发光波滤色组件：激发BP460-490  截止BA520  分色DM500

G激发光波滤色组件：激发BP510-550  截止BA590  分色DM570

可选配：

U激发光波滤色组件：激发BP330-385  截止BA420  分色DM400

V激发光波滤色组件：激发BP400-410  截止BA455  分色DM455

12、光源：osram100WHBO超高压球型汞灯

13、观察护目屏：防紫外挡板

14、电源箱：电源箱NFP-1，220V/110V交流输入（可切换），数字显示带计时器；自动保护装置：汞灯打开状态下关闭开关， 电源箱数码显示管会出现倒计时，系统会等汞灯工作至少15分钟后才自动关灯，关灯后3分钟冷却时间后才切断电源（防止重复触发），这有效保护了汞灯的使用寿命；汞灯工作达到300小时，数码显示管闪烁显示，提示更换灯管；汞灯电源箱计数达到1000小时，数码管会自动清零。电源箱风扇为双滚珠轴承低噪风扇，流量大、寿命长和噪声小的特点。

15、数码拍照系统：CK-5.0ICE彩色制冷数码拍照系统，搭载sony高性能CCD图像传感器，应对传感器的热噪声，专门设计的高效制冷模块，采用高性能制冷热管散热器结构，将热量高效传递到相机外壳散热片上，散热片体积大，因此无需风扇，避免因风扇产生的振动，相机传感器工作时的温度比环境温度低20度以上，非常适合活体细胞成像，微弱荧光的拍摄。制冷摄像机技术参数：CCD芯片厂商：Sony；图像传感器型号：Sony ICX655AQ；    CCD尺寸：2/3"；

像素大小：3.45微米 x 3.45微米；G 灵敏度：420 mV；分辨率：2448H x2050V；

滤光片：R、G、B；镜头接口：标准C接口；帧率：4.3帧/秒(2448 x 2050)10.5帧/秒(960x720)

制冷模式：循环式热电制冷系统，低于环境温度20度以下；数据接口：USB2.0

# Text boxes

# 科研级正置荧光显微镜

# DFM-88C