电热板使用与维护

本小节文章主要介绍一下**电热板维护**与**电热板使用方法**；实验仪器使用后记得要好好维护，才能延长使用寿命哦！

**电热板维护：**

 1、电源插座必须使用三孔安全插座，并且不能小于10A，且有良好的接地功能。

2、使用前请把工作台面擦拭干净，其上不允许有水滴，污物、积垢和其它异物残留。

3、放置装样试瓶或其他器皿。

4、接通电源，合上电源开关，指示灯亮，电热板处于工作状态。

5、恒温电热板接通电源，打开开关，将温度传感器（探头）放置于所需测试的盛器溶液中，设定恒温所需温度，数字显示值为温度实测值。**设定温度**：按”SET”键 再按“△”、“▽”键均可进入温度设定状态，下显示器显示”SP”，上显示器显示温度设定值，接着按“△”或（或“▽”）键可使温度设定值增加（或减少，下同），若按住不放开，则温度设定值先以慢速增加（或减少），增（减）10个数后自动变为快速增加（或减少）。设定值修改完毕，应按下”SET”键认可并退出设定显示状态。若数值修改后，一分钟不按”SET”键认可，则修改无效，自动退出设定状态。

6、电热板处于工作状态时，应有专人照管，**避免高温烫伤**。

7、工作完毕，关闭电源开关，切断电源。

8、待工作面冷却后，按（2）要求处理。

**注**：普通电热板只需要打开电源开关就行，不需要加热时，关闭电源就可以。